ICS 13.020.01；43.040.10

L10

中华人民共和国国家标准

GB/T 39560.302—XXXX/IEC 62321-3-2:2020

电子电气产品中某些物质的测定  第3-2部分：燃烧-离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的氟、溴和氯

Determination of certain substances in electrical and electronic products - Part 3-2: Screening - Fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC)

[IEC 62321-3-2：2020，Determination of certain substances in electrotechnical products Part 3-2 Screening  Fluorine chlorine and bromine in polymers and electronics (C-IC) , IDT] （征求意见稿） 2023-8-1

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发 布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

目 次

目 次	I

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义与缩略语	2

4 原理	4

5 试剂与材料	4

6 装置	5

7 取样	6

8 程序	6

9 计算	8

10精密度	8

11质量保证与控制	9

12检测报告	10

附录A （资料性）氧弹燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中的氟、氯、溴和碘	11

附录B （资料性）氧瓶燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中的氟、氯、溴和碘	15

附录C （资料性）燃烧装置和IC系统示例	18

附录D （资料性）燃烧－离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的碘	19

附录E （资料性）国际实验室间研究结果（IIS 4A和IIS 3-2）	22

附录F （资料性）TG 3-2检测的附加结果	26

附录G （资料性）附加确认数据	27

附录H （资料性）附加IC数据	28

参考文献	30

前  言

本系列标准GB/T 39560《电子电气产品中某些物质的测定》目前分为以下几个部分：

- 第1部分：介绍和概述；

- 第2部分：拆解，拆分和机械制样；

- 第3-1部分: X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴；

- 第3-2部分：燃烧-离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的氟、溴和氯；

- 第3-3部分：配有热裂解热脱附的气相色谱质谱法 (Py/TD-GC-MS)筛选聚合物中的多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯；

- 第4部分：CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物，金属和电子件中的汞；

- 第5部分：AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物和电子件中的镉、铅和铬与金属中的镉和铅；

- 第6部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚；

- 第7-1部分：六价铬-比色法测定金属上无色和有色防腐镀层中的六价铬（Cr（VI））；

- 第7-2部分：六价铬-比色法测定聚合物和电子件中的中六价铬（Cr（VI））；

- 第8部分：气相色谱-质谱法（GC-MS）与配有热裂解/热脱附的气相色谱-质谱法 （Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯；

- 第9部分：气相色谱质谱法 (GC-MS)测定聚合物中的六溴环十二烷；

- 第10部分：气相色谱质谱法 (GC-MS)测定聚合物和电子件中的多环芳烃（PAHs）。

本文件为GB/T 39560的第3-2部分。

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件使用翻译法等同采用IEC 62321-3-2：2020《电工电子产品中某些物质的测定  第3-2部分： 燃烧-离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的氟、溴和氯》。

本文件做了下列编辑性修改：

——为了与我国现有标准系列一致，将标准名称改为“电子电气产品中某些物质的测定   第3-2部分： 燃烧-离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的氟、溴和氯”；

——将“豁免”改为“应用例外”；

与本文件中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

——GB/Z 30374-2013 电子电气产品中限用物质评价指南（IEC/TR 62476:2010，IDT）；

——GB/Z 32582-2016，电子电气产品与系统环境标准化 环境因素标准化 术语（IEC 62542 FDIS:2013，MOD）。

本文件由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（SAC/TC297）提出并归口。

本文件起草单位：XXX。

本文件主要起草人：XXX。

电子电气产品中某些物质的测定——第3-2部分：燃烧-离子色谱法(C-IC)筛选聚合物和电子件中的氟、氯和溴

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

GB/T 39560的本部分规范了使用燃烧－离子色谱法（C-IC）筛选分析聚合物和电子件中的氟、溴和氯。附录D描述了碘的C-IC筛选分析程序。

本检测方法已经在表1、表2和表3中规定的浓度范围内对ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）、EMC（环氧模塑料）、PE（聚乙烯）和PC（聚碳酸酯）进行评估（详细结果见表E.1至表E.6以及附录F（表F.1和表F.2）。

本方法尚未评估在其他类型材料方面或超出以下指定浓度范围之外的情况。

表1－PC中氟的C-IC检测浓度范围

| 物质/元素 | 氟 |
| --- | --- |
| 聚合物种类 | PC |
| 检测浓度或浓度范围/(mg/kg) | 575 |

表2－PE中氯的C-IC检测浓度范围

| 物质/元素 | 氯 |
| --- | --- |
| 聚合物种类 | PE |
| 检测浓度或浓度范围/(mg/kg) | 102.2 |

表3－不同材料中溴的C-IC检测浓度范围

| 物质/元素 | 溴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物种类 | ABS | EMC | PE |
| 检测浓度或浓度范围/(mg/kg) | 124至890 | 195至976 | 96 |

- 2 规范性引用文件

在本文件中规范性地全部或部分引用以下文件，而且这些文件是其应用不可或缺的一部分。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 39560.2，电子电气产品中某些物质的测定——第2部分：拆解、拆分和机械制样

ISO 3696，分析实验室用水—规格和试验方法

ISO 8466-1，水质－分析方法的校准和评估以及性能特征估算－第1部分：线性校准函数的统计评估

ISO 10304-1:2007，水质－离子液相色谱法测定溶解的阴离子－第1部分；溴化物、氯化物、氟化

物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐和硫酸盐的测定

- 3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下地址维护用于标准化的术语数据库：

•	IEC电工百科：可登录http://www.electropedia.org/查阅

•	ISO在线浏览平台：可登录http://www.iso.org/obp查阅

- 3.1.1

- 准确度

检测结果与真值之间的一致性

注：一组测试结果的准确性涉及随机分量和常见系统误差或偏差分量组合。

[GB/T 6379.1-2004,3.6]。

- 3.1.2

- 精密度

规定条件下独立检测结果之间一致性的接近程度[来源：ISO 5725-1:1994,3.12，已修改 - 注释已删除]。

- 3.1.3

- 重复性

重复性条件下的精密度

[GB/T 6379.1-2004,3.13]。

- 3.1.4

- 重复性限

- r

一个数值，在重复性条件下，两个检测结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%

[GB/T 6379.1-2004,3.16]。

- 3.1.5

- 再现性

再现性条件下的精密度

[GB/T 6379.1-2004,3.17]。

- 3.1.6

- 再现性限

- R

一个数值，在再现性条件下，两个检测结果的绝对差小于或等于此数的概率为95%

[GB/T 6379.1-2004,3.20]。

- 3.1.7

- 筛选

确定产品的代表性部分或部件中是否含有某些物质的分析方法，该方法通过与物质存在、不存在和进一步检测设定的对应限值比对以确定物质存在、不存在或需要进一步检测。

注：如果筛选方法测得的值不能判定是否含有待测物质，则可能需要进行进一步的确证分析或采用其他流程做出最终存在或不存在的决定。

[GB/T 39560.1-2020,3.1.10]

- 3.1.8

- 测试样品

实验室制备的样品，从中提取测试部分。

[ISO 6206:1979,3.2.13]

- 3.1.9

- 测试部分

从测试样品（或实验室样品，如果两者相同）中提取的材料数量以及实际进行测试或观察的材料数量。

[ISO 6206:1979,3.2.14]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ABS：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（acrylonitrile butadiene styrene）

CCV：校准曲线验证（continuing calibration verification）

CD：电导检测器（conductivity detector）

C-IC：燃烧-离子色谱仪（combustion-ion chromatography）

CRM：有证标准物质（certified reference material）

EMC：环氧模塑料（epoxy moulding compound）

IC：离子色谱仪（ion chromatography）

ICV：初始校准验证（initial calibration verification）

IS：内标（internal standard）

IUPAC：国际纯粹与应用化学联合会（International Union of Pure and Applied	Chemistry）

KRISS：韩国标准科学研究院（Korea Research Institute of Standards and Science）

LCS：实验室控制样品（laboratory control sample）

LCSD：实验室控制复样（laboratory control sample	duplicate）

LOD：检出限（limit of detection）

LOQ：定量限（Limit of quantification）

MDL：方法检出限（method detection limit）

PC：聚碳酸酯（polycarbonate）

PE：聚乙烯（polyethylene）

PP：聚丙烯（polypropylene）

SOP：标准操作程序（standard operation procedure）

US EPA：美国环境保护署（United States Environmental	 Protection Agency）

- 4 原理

将已知重量或体积的样品放入样品舟中，以可控速率将样品引入高温燃烧管中。样品在富氧的高温水解条件下燃烧。燃烧样品的气态副产物被捕获在吸收介质中，燃烧过程中形成的卤化氢（HF、HCl、HBr）会离解成其特定的阴离子（F-、Cl-和Br-）和阳离子（H3O+）。然后通过进样阀将已知体积的吸收溶液等分试样手动或自动注入离子色谱仪(IC)。卤素阴离子，包括氟化物、氯化物和溴化物，经IC分离柱分离成单独的洗脱带。在采用离子色谱仪的电导检测器测定相关阴离子前，利用离子抑制装置降低洗脱液的导电率。通过用一系列含有已知量氟化物、溴化物和氯化物的标准溶液建立校准曲线，然后再与标准溶液相同的条件下分析未知样品，从而测定原燃烧样品中的卤素含量。高温水解燃烧和离子色谱检测组合系统称为燃烧－离子色谱（C-IC）法。

- 5 试剂与材料

警告－在执行本文档中规定的操作时，所有公认的健康与安全预防措施均应有效。不遵守本文件中的说明或所用设备制造商的说明，可能会导致人身伤害或设备损坏。

仅使用公认分析级试剂。除非另有说明，否则应以标称质量的±1%的精度称量试剂。条款5b）和g）至k）中列出的试剂可被视为洗脱液制备的代表性实例（第5i)条）。使用的所有试剂的卤化物含量不得超过检出限（LOD）。

a) 	水，符合ISO 3696中定义的一级水的要求。

b)	过氧化氢，质量分数为30%(H2O2)。

过氧化氢具有腐蚀性；因此操作员在处理过氧化氢时，应戴上护目镜和手套并在通风橱下工作。由于该方法使用高温高压气体（氧气），因此操作员应采取预防措施。

c)	石英棉（精细等级）或其他合适的介质。

d) 	氩气，用为载气，纯度至少为99.9%。

推荐使用净化洗涤器，确保去除污染物，例如水分（分子筛）和碳氢化合物捕集过滤器（活性炭或等效物）。

e)	氧气，用为燃烧气体，纯度至少为99.6%。

f) 	助燃剂，氧化钨(WO3)或氧化铁(Fe3O4)，粒径<50μm，纯度>90%。使用助燃剂之前，必须检查卤素含量是否低于MDL水平，此外始终使用方法空白。

g) 	空白溶液，量瓶（例如100mL烧瓶）中加满水（第5a)条）。

h) 	校准标准溶液

可购买市售经认证的校准标准溶液，或在实验室中制备含有目标浓度下的目标元素的校准标准溶液。根据样品中预期的浓度，使用标准溶液制备5到10种校准溶液，浓度在预期工作范围内均匀分布。

注：此溶液采用初级标准溶液或校准溶液制备。

i) 	洗脱液

洗脱液的选择取决于所选的色谱柱和检测器（请咨询IC制造商或色谱柱供应商）。应按照ISO 10304-1:2007,5.10的规定制备洗脱液。

1）	碳酸氢钠，NaHCO3。

2）	碳酸钠，Na2CO3。

3) 	氢氧化钠，NaOH。

4）	氢氧化钾，KOH。

j) 	内标（IS）溶液（可选）

内标物用于校正进样误差。

吸收液中使用的内标物不得含有任何目标物成份，应根据色谱柱和流动相条件进行选择（如磷酸盐、柠檬酸、草酸、甲磺酸）。制备校准溶液时，应在校准曲线范围内选择一个中间浓度范围来制备内标溶液（例如1mg/L）。

k) 	将用于捕集卤素的吸收溶液（3mL的H2O2（第5b）条））倒入1000mL的量瓶中，加水至刻度并混合。此溶液含有900mg/kg的H2O2。

在处理特别高浓度的含氟样品时，谨慎使用H2O2。在分析含有高浓度氟的样品时，应使用最少量的过氧化氢，减少IC谱峰识别问题。

l) 	实验室控样（LCS）－标准物质可用于确保卤素回收率为90%至110%。使用有证标准物质为宜。如果没有有证标准物质，则可以混合一定量的卤素（氟、氯和溴）化合物，采用纤维素或氧化铝稀释至合适的浓度，然后将混合物粉碎均匀来制备参考物质。

- 6 仪器设备

本方方适用的仪器设备如下。

a) 	分析天平，精确至0.0001g（0.1mg）。

b) 	剪刀或剪切机。

c) 	燃烧系统——通常由以下部件组成（示例图参见附录C）：

1) 	自动进样器（可选）——自动进样器能够准确地将1mg至100mg的样品送入样品舟中。

2）	样品舟－由石英、镍、陶瓷、铂或不锈钢制成。

3）	进样系统——该系统提供一个用于将样品引入样品舟的采样口，并与高温水解燃烧管的入口相连。该系统采用加湿惰性载气进行吹扫，并且能够以可控和可重复速率将待分析物质定量输送到高温水解氧化区。

4) 	电炉－加热范围为900°C到1000°C，内部装有石英或陶瓷管，并与样品注入设备相连。因此，它被设计为使得样品的燃烧气体可以在没有损失的情况下排出。

5) 	高温水解燃烧管－高温水解燃烧管由石英制成，其构造确保在具有加湿氧气的条件下燃烧样品时，能够将燃烧产生的副产物吹扫入加湿高温水解燃烧区中。入口端应能够将样品舟逐步引入和推至加热区，并且入口端应配有用于引入加湿载气和氧气的侧臂。高温水解燃烧管应具有足够的体积，并设有填入石英棉或其它适当介质以提供足够大的表面积的加热区，确保样品完全热解燃烧。如果样品中含有高浓度卤素（例如样品中卤素浓度超过百分之一），则应在吸收管和燃烧管之间设置捕集柱。

6) 	供水装置－可按控制速率将一级水（第5a)条）输入燃烧管中，从而得到高温水解环境。

7）	吸收管－玻璃管，10mL至20mL的吸收溶液只占吸收管总容积的一半左右。加热炉气体排放管浸没在吸收溶液中，用于吸收排放的气体。通过连接装置，可将吸收溶液注入离子色谱仪中。样品分析后，应清洗吸收管，避免被先前样品污染。

d) 	离子色谱系统-由以下部件组成（见图C.2）：

1）	洗脱液储罐；

2) 	1C泵；

3) 	进样系统－包含适当容积（例如0.02mL）的样品环路或自动进样器装置；

4）	预柱或保护柱：

5) 	分离柱；

6) 	抑制器；

7）	电导检测器（CD）；

8）	记录装置－例如，计算机和积分仪。

- 7 取样

应按照GB/T 39560.2 中的说明进行取样。应随机取样，并且收集的部分应代表整个样品。

a) 	固体样品

应使用剪刀或剪切机将样品切成小块（小于3mm×3mm）（第6b)条）。

b)	液体样品

液体取样时，采用样品液体冲洗移液管（或类似容器）内部数次。

- 8 程序

8.1 燃烧

a) 	样品舟在电炉中充分加热以去除污染物后，采用干净的夹钳从炉中取出样品舟，使其冷却至室温，然后称量样品（通常为10mg至100mg），精确到0.1mg，并装入样品舟中。如果样品难以燃烧（例如助焊剂、焊膏），则应使用助燃剂（例如WO3）。通常，助燃剂与样品的比例为5：1。如果使用任何助燃剂，则应在样品舟表面铺上薄薄一层助燃剂，大约为助燃剂总质量的1/4，将称量的样品放在助燃剂上，然后，在样品上覆盖一层助燃剂，大约为助燃剂总质量的3/4。详细分析条件见附录G（表G.1、表G.2、表G.3）。

b) 	采用位于燃烧炉石英管中心的进样装置，将样品和样品舟推入燃烧炉中，与氩气、氧气和水一起燃烧10至20分钟。合适的燃烧条件见表G.1。如果燃烧舟显示有烟灰生成或未燃烧的样品颗粒的迹象，则应判断燃烧不充分，并应重复该程序。在重复该程序之前，应彻底清洁污染区域。

注1: 如果怀疑燃烧不充分（例如燃烧舟中有可见的烟灰），则可以重复对残留物进行燃烧和色谱分析，直到没有检测到进一步的卤化物。可将检出的卤化物叠加在一起，或者采用改变条件的新样品（例如降低样品量、提高炉温或时间）进行重复分析，从而实现完全燃烧。

c) 	燃烧操作完成后，清洗燃烧气体排放口的管道，将所有清洗溶液倒入吸收瓶中进行测量。

d) 	关于空白试验，在不插入样品或空白舟的情况下，进行相同操作，将得到的吸收溶液视为空白溶液。按照8.3中描述的程序进行操作。

注2：如果燃烧炉和IC连接并自动运行，则可将吸附可燃物的吸收溶液注入IC中。

8.2  IC分析

应遵循ISO 10304-1中描述的离子色谱法的一般检测程序：

a) 	根据仪器制造商的说明或实验室标准操作程序(SOP)设定IC。IC的合适操作条件如表G.1中所示。

b) 	运行洗脱液并等待形成稳定基线。

c) 	按照8.5中的说明进行校准。如8.3所述，测量样品、校准物（第5h）条）和至少两种空白溶液。

应根据设备制造商的说明或标准操作程序(SOP)选择和稳定操作条件。

8.3 空白试验

方法空白试验是通过量化至少两种空白溶液来进行的，这两种溶液是在没有实际样品的情况下，按照上述完全相同程序（第5h条）制备的。应使用不含卤化物（低于MDL，或通常为0.1mg/L）的空白溶液（第5g条）制备方法空白样品。

8.4 清洁和重新校准

按照制造商的说明，清理燃烧管和样品舟上的任何焦炭或烟灰。清洁后，组装设备并检查是否有泄漏。运行检查实验室控制样品或标准物质，以确定仪器是否需要重新校准或再次清洁。

8.5 校准

针对定量分析应制定校准曲线，使用氟、氯和溴的标准溶液制备校准曲线。

首次评估分析系统以及随后每隔一段时间进行评估时，应建立校准曲线（如ISO 8466-1中所规定），该曲线应涵盖测量的预期卤化物浓度范围。氟、氯和溴的校准溶液及其浓度示例，如附录H（参见表H.2、表H.3和表H.4）所示。

例如，采用移液管，每种卤化物移取0.5、1.0、2.0、4.0和8.0mL的1000mg/L的储备溶液于1000mL容量瓶中，加水（第5a)条）至刻度，从而制备表H.2、H.3和H.4中所述的氟、氯和溴的校准标准溶液。

a) 	制备校准标准溶液（第5h）条）。

b) 	将校准标准溶液（第5h）条）直接注入IC。

c) 	通过与校准标准溶液的保留时间进行比较，从而确定特定阴离子的峰（第5h）条）。同一批次内，保留时间的偏差不应超过±5%。

d) 	应按等距浓度等级制备至少五种校准溶液。基于峰面积或峰高测量进行定量。通常在0.5 mg/L至8.0 mg/L浓度范围配置校准曲线。但是，如果检出限降低或提高，则可以调节浓度。

8.6 样品测量

绘制校准曲线后，对方法空白和样品溶液进行测量。如果样品浓度高于校准曲线范围，则应用水稀释（第5a）条）溶液至校准曲线范围，如果可能，则稀释至中间范围，然后进行再次测量。在每十次样品检测后和每组样品结束时，完成一次校准曲线验证（CCV）分析。卤素回收率应在90％至110％之间。如果CCV标准溶液中F、Cl和Br的回收率超出此范围，则应在12小时内重新分析CCV标准溶液。如果重新分析CCV标准溶液后，回收率仍超出范围，则停止分析，维护系统并使其恢复到最佳操作条件。可以报告最后一次CCV标准溶液成功之前的所有注入样品，但在最后一次CCV标准溶液失败之后的所有样品都应重新分析，并完成新一轮校准。各卤素离子的合适分离情况如图H.1所示，该图给出了标准溶液(4mg/L)的IC色谱图示例。

8.7 干扰

在实验室库和/或数据库中添加与相关阴离子共洗脱的物质。如果这些物质的保留时间足够接近很有可能影响其峰的分辨度，则高浓度阴离子会干扰其它成分。ISO 10304-1:2007附录B中规定了有关检查推论的附加信息。

- 9 计算

采用下列公式，通过离子的峰面积或峰高计算样品中所含卤素的浓度（卤化物（氟、氯、溴）：

C=A-Y×VaS×M×Dg                    ...............................（1）

或

C=A-Y×VaS×M×Dv                     ...............................（2）

式中:

C ——样品中卤素（F，Cl或Br）含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

A ——卤素离子标准组分的峰面积或峰高；

Dg ——质量法的稀释系数，样品试样的质量/加入稀释介质的测试试样的质量，单位为克每克（g/g）；

Dv ——容积法的稀释系数，样品试样的质量/加入稀释介质的测试试样的体积，单位为克每毫升（g/mL）；

M ——注入样品舟中的样品质量，单位为克（g）；

S ——校准曲线斜率；

标准曲线的斜率与离子标准组分的面积或高度（y轴）和标准样品的浓度（x轴，单位mg/L）；

V ——注入样品舟的样品的体积，M/p（密度），单位为毫升（mL）；

Va ——吸收溶液体积，单位为毫升（mL）；

Y ——校准曲线y截距；

标准曲线的y截距与离子标准组分的面积或高度（y轴，μS/cm x min）和标准样品的浓度（x轴，单位mg/L）。

- 10 精密度

当相同实验室，由相同操作员使用相同的设备，在相同的测试材料上短时间间隔内使用相同的方法得到的两次独立单一的测试结果值，当数值位于下面所引用平均值的范围内，其超过5％情况下所获得的两次测试结果之间的绝对差异不应超过国际实验室间研究（（IIS 4A）和（IIS 3－2）的统计分析得出的重复性限r，参见表4、表5和表6。

表4－国际实验室间研究中氟的结果(IIS 4A)

| 平均氟值（mg/L）： | 575 |
| --- | --- |
| r (mg/L): | 40.62 |

表5－国际实验室间研究中氯的结果(IIS 4A)

| 平均氯值（mg/L）： | 102.2 |
| --- | --- |
| r (mg/L): | 9.43 |

表6－国际实验室间研究中溴的结果（IIS4A和IIS 3-2）

| 平均溴值（mg/L）： | 94.8 | 896.2 |
| --- | --- | --- |
| r (mg/L): | 18.97 | 137.49 |

有关支持数据，请参见附录E“国际实验室间研究结果（IIS4A和IIS 3-2）”。

- 11 质量保证与控制

11.1 总述

下列表7中的参数用于质量控制：

表7－质量控制项目的验收标准

| 参数 | 测试样品中的浓度，mg/kg | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 校准曲线 |  | R2≥0.995 |
| 初始校准验证（ICV） | 例如，F、Cl、Br为1mg/L | 回收率：90%至110% |
| 校准曲线验证(CCV) | 例如，F、Cl、Br为1mg/L | 回收率：90%至110% |
| 方法空白 |  | < MDL |
| 实验室控制样品（LCS） | 校准范围内中间值的溶液或标准物质 | 回收率：80%至120% |
| 实验室控制复样（LCSD） | 校准范围内中间值的溶液或标准物质 | 相对偏差< 20 % |

注：绘制校准曲线时，采用与校准标准溶液不同来源的标准溶液执行初始校准验证(ICV)。

对于每批测试的样品，应至少分析一种方法空白溶液。不含卤素的方法空白溶液可用作方法空白样品。

对每批中的一个实验室控制样品（LCS）和实验室控制复样（LCSD），应通过使用有证标准物质(CRM)或在空白基质中添加特定浓度的卤化物进行分析，卤素的回收率应在80％至120％之间。如果LCS和LCSD标准溶液中F、Cl和Br的回收率超出此范围，则应在12小时内重新分析LCS和LCSD标准溶液。如果重新分析LCS和LCSD标准溶液后，回收率仍超出范围则停止分析，并对系统进行维护使其恢复到最佳运行状态。

11.2 检出限(LOD)和定量限(LOQ)

检出限（LOD）或方法检出限（MDL）通常简单描述为给定测量系统能够可靠检出测试样品中分析物的最低含量或浓度。

仪器检出限表示仪器区分空白或标准溶液中低浓度分析物与“零”分析物的能力，制造商通常使用它来证明系统的测量能力。虽然仪器检出限有用，但它们通常远低于代表完整分析方法测量过程的检出限。

LOD或MDL最好通过在整个测试程序中(包括萃取)对低水平或强化样品基质（如塑料）进行重复

独立测量来确定,对于该分析，至少6次重复分析，并且分析物浓度至少为预估计LOD或MDL的3~5倍。一个完整测试的最终LOD或MDL是通过重复测试样品的标准偏差乘以适当的因子进行确定的。国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）推荐最少6次重复因子为3，而美国环境保护局（EPA）使用单侧置信区间，因子为选择重复测试次数和置信水平下t分布值（例如，t = 3.36，6次重复，99%置信度）。参见表8。

用于计算MDL的所有分析都应该是连续的。

表8－计算方法检出限的司徒顿t值

MDL=t×Sn−1

| 样品数量 | t （99%置信度） |
| --- | --- |
| 6 | 3.36 |
| 7 | 3.14 |
| 8 | 3.00 |
| 9 | 2.90 |
| 10 | 2.82 |

给定测量系统的定量限(LOQ)或估计定量限通常描述为在常规实验室操作条件下，在指定的或可接受的精密度范围内能够可靠测定的最低浓度。可接受的精密度限通常定义为10%的相对标准偏差或简单地表示为方法检出限的2~10倍。

- 12 检测报告

应至少提供有关以下几个试验方面的信息：

－	样品；

－	使用的国际标准（包括其出版年份）；

－	使用的方法（如果标准包括多种方法）；

－	结果，包括对第9条的引用；

－	偏离程序的情况；

－	观察到的任何异常特征；

－	试验日期。

附录A

（资料性）

氧弹燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中的氟、氯、溴和碘

A.1 总述

附录A规定了使用氧弹燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中卤素（氟、氯、溴和碘）含量的燃烧方法。该方法适用于卤素含量超过0.025g/kg的固体、糊状和液体样品。

检出限取决于所使用的元素、基质和测定技术。此方法不能完全测定原始样品中或在燃烧步骤中产生的不溶性卤素。

A.2 原理

样品在大气压下的封闭系统中通过氧弹燃烧进行样品氧化。卤代（氟、氯、溴和碘）化合物转化为卤化物，被吸收和/或溶解于吸收溶液中。通常，该方法适用于样品浓度超过0.025g/kg的情况，具体取决于元素、基质和测定技术。该方法可用于含水样品或使用助燃剂的难以燃烧的样品。

A.3 试剂与材料

所有试剂应至少为分析级并适合其特定用途。特别是，所有试剂的卤素含量不应高于MDL值。

a) 	水，符合ISO 3696中定义的一级水的要求。

b)	过氧化氢，H2O2，质量分数为30%。

c) 	肼，在H2O中的质量分数为35%(N2H4)，（肼仅用于碘检测）。

警告－肼是一种无机化合物，化学式为N2H4（也写作H2NNH2）。它是一种无色易燃液体，气味类似于氨的气味。因此操作员在处理过氧化氢时，应戴上护目镜和手套并在通风橱下工作。除非是在溶液中处理肼，否则肼有剧毒且危险不稳定。

d) 	吸收溶液——用于测定卤素，其性质和浓度可能取决于最终测定技术和预期的卤素浓度。例如：

-	水（a）；或者

-	0.3mol/L氢氧化钾或氢氧化钠溶液：将16.8g的KOH或12.0g的NaOH颗粒溶解在水(a)中并稀释至1L；或者

-	碳酸盐/碳酸氢盐溶液：将2.52g碳酸氢钠NaHCO3和2.54g碳酸钠Na2CO3溶解在水(a)中并稀释至1L。

注:采用离子色谱法检测时，抗坏血酸和大量硝酸盐会干扰早期洗脱的卤素。

e) 	氧气－不含可燃物质，可在3MPa至4MPa（30atm至40atm）压力下使用（例如医疗级）。

f) 	助燃剂（例如石蜡）。

g) 	氧化铝，Al2O3-中性，粒径小于200μm，预热至600°C。

h) 	标准物质－确保回收率在90%到110%之间。

i) 	明胶或乙酰丁酸酯胶囊。

A.4 装置

a) 	氧弹（见图A.1），容量不小于200mL，配备吹扫系统。

检测期间，氧弹不得泄漏，且能够定量回收液体。氧弹的内表面可由不锈钢或不受燃烧气体影响的任何其他材料制成。氧弹组件使用的材料，例如头部垫圈和电线绝缘层，应耐热和耐化学作用，并且不应发生任何会影响结果的反应。切勿使用表面有凹痕的氧弹，因为可能有卤素残留。重复使用氧弹后，内表面可能会形成一层薄膜。应根据制造商的说明定期抛光氧弹，去除暗哑。

注1： 一些量热氧弹的内表面可设有陶瓷涂层和/或铂样品杯，它们具有更好的耐腐蚀性。

b) 	样品杯，由铂金或不锈钢或石英制成。

c) 	点火丝，由铂金或不锈钢制成。

d) 	点火电路，能够在不熔化导线的情况下提供足够的电流来点燃样品。

e) 	吸收烧瓶（例如，200mL的试管设备，配有鼓泡燃烧气体的玻璃筛浸管）。

f) 	常用的实验室设备，例如均质装置（例如混合器、搅拌机、研磨机、磨粉机）、分析天平（至少精确到0.1mg）。

g)	安全预防措施

氧弹不得含有任何有机残留物（有机溶剂蒸气、油脂等）。

遵循制造商的说明，特别是关于氧弹内的氧气压力和测试部分的最大允许热值的说明。

注2: 燃烧1g的碳氢化合物，如润滑油，产生约40kJ的热量（苯甲酸和异辛烷的热功率分别约为26MJ/kg和48MJ/kg）。

A.5 取样

按照GB/T 39560.2制备测试样品，采用剪刀或剪切机（第6b条）将固体样品切成小块（尺寸小于1.5mmx1.5mmx1.5mm）。在试样制备过程中，应避免使用卤化（F、Br、Cl）聚合物。如果根据该方法的准确性，样品在干燥过程所需的温度下仅含有可忽略不计的挥发性卤素化合物，则可对实验室样品进行干燥，从而实现均质化。

注: 非均质潮湿或糊状样品可以与氧化铝混合（第A.3.g）条），直到生成粒状物质，然后将其粉碎成粒状粉末，粒径小于200μm为宜。在这种情况下，卤化物含量计算中涉及氧化铝与样品的比例，必要时，可添加助燃剂。

A.6 程序

- A.6.1 总述

在各系列测定之前，应进行方法空白样品和质量检查。通过定量空白溶液（第5g)条）实施空白试验。空白溶液是在不添加实际样品的情况下，按照上述相同程序（第5h)条）制备的。

应尽可能避免卤素含量高和低的样品的交替试验，因为难以彻底洗净装置内表面的痕量离子，并且发现残留元素在样品间转移的趋势。当卤素含量高的样品的检测先于卤素含量低的样品时，应对第二个样品进行重复检测，并且如果得出的一个或两个低值均超出此方法的重复性限，则该低值视为可疑。推荐做法是在各样品检测之间插入空白试验，除非分析的一系列样品的预期浓度类似。当样品的成分或均质性未知时，最好进行两次或三次分析，并报告所有测定的均值。

如果存在明显的残留物，则建议将样品和以下方法空白样品的废气收集在一种吸收溶液中。之后，确定污染程度（残留）并采取措施进行清洁降低浓度。

- A.6.2 选择吸收溶液

可将燃烧气体收集在氧弹内部和/或外部的吸收溶液中。当预计卤素浓度较低（通常低于10g/kg）时，通常使用水。建议在吸收溶液中加入0.5mL的过氧化氢溶液（第A.3b)条）。

对于碘分析而言，吸收溶液的pH值控制非常重要。因此，建议将吸收溶液配制成浓度为90mg/kg的H2O2，然后加入肼溶液，将pH值调节至约10（在水中加入质量分数为35%的肼溶液，使pH值达到10，采用pH计或pH纸测量）。

就碘而言，尽管它与F、Cl和Br属于同一元素族；但是由于其电子亲和力较低，它更有可能被氧化成中性形式（I2）。吸收溶液（水）是中性的，但是当样品燃烧时，含有卤素的燃烧气体会被吸收溶液捕获，如果没有向捕获释放卤素的水中添加额外的物质，则合成溶液会变为酸性。但是，碘化氢遇水会分解形成碘元素(I2)，而IC不能检测出碘元素(I2)，应还原为碘化物(I-)。肼（第A.3.c条）是一种良好的碘还原剂，也是弱碱性的，因此，最好选择肼作为添加到吸收溶液中的试剂。因此，建议吸收剂是碱性的。

对于卤素含量高的样品，应使用碱性溶液，确保中和生成的酸性化合物。

- A.6.3 制备氧弹

根据制造商的说明制备氧弹，点火丝（第A.4c)条）的活动端连接至点火电路（第A.4d)条）的接线端子。如果在氧弹内使用吸收溶液，则在过氧化氢（第A.3b)条）湿润或没有湿润氧弹侧面（第A.4a)条）的条件下，添加10mL的吸收溶液（第A.3d)条）。

样品杯不得接触吸收溶液。根据氧弹设计和/或相关分析物的预期浓度范围，可能需要调整吸收量或将燃烧气体收集在外部吸收烧瓶（参见第A.3e)条）中。

- A.6.4 燃烧

根据样品中的卤素含量和热值（通过测定法得出），称取0.05g至1g样品（精确到0.1mg）放入样品杯中（第A.4b条）。难以燃烧的样品（例如矿物样品或含水量高的样品）可能需要添加助燃剂（第A.3f)条）。液体样品可放在胶囊中称重（第A.3i)条）。为避免在向氧弹中充氧时搅动样品，可以采用惰性物质（例如氧化铝（第A.3g）条）覆盖或采用助燃剂浸泡（第A.3f）条）粉状样品，具体取决于卤素含量。根据氧弹的类型，总样品质量加上增强剂质量不得超过1g至1.5g，避免危险高压和氧弹可能破裂的情况。

对于从样品化合物中回收卤素而言，来自样品和助燃剂的组合能量（第A.3f)条）很重要。因此，可能需要优化增强剂/样本量比率。将样品杯放置在适当的位置并布置点火丝（第A.4c）条），确保点火丝与样品接触但不接触样品杯（第A.4b）条）。

注: 有些操作员使用尼龙线或棉芯将其缠绕在电线上，使其末端直接浸入液体样品中或与固体样品接触。

组装氧弹并拧紧氧弹盖。谨慎充氧（第A.3e)条）（避免将样品从杯中吹出）至压力低于制造商规定的安全压力。将端子连接到开路电路。闭合电路，点燃样品。让氧弹冷却到环境温度，例如在水浴中。

- A.6.5 收集卤化物

当预计卤素含量相对较高（例如超过20g/kg）和/或当氧弹内没有吸收溶液时，连接氧弹出口至吸收烧瓶，瓶内装有20mL的吸收溶液（第A.3d)条），与第A.3d)条中使用的吸收溶液相同。缓慢匀速释放压力，确保在吸收管内仅能观察到小气泡。

如果预计卤素浓度较高，则强烈建议在样品之间测量空白值。

吸收溶液的体积取决于吸收烧瓶的类型和体积。在其他情况下，不需要在吸收烧瓶中收集燃烧气体，可以快速释放压力。打开氧弹并检查内溶物：如果发现存在煤烟沉积物的痕迹，则放弃测定，并采用助燃剂和/或较小测试部分进行重复检测。

如果发现粉红色蒸气，则放弃测定并采用预防措施进行重复检测，从而捕集所有碘（例如较小测试部分和/或添加抗坏血酸）。采用20mL的吸收溶液彻底冲洗氧弹内部、端子、氧弹盖内表面和样品杯。

有些氧气弹连接到软化水供应，这使得在打开之前能够自动冲洗氧弹内部。在这种情况下，冲洗水被微弱的超压推出炸弹并与吸收溶液混合，将溶液转移到量瓶中，用水（第A.3a)条）或吸收溶液（第A.3c)条）稀释至刻度，最终体积的选择取决于卤素的浓度以及用于分析的最终方法。

- A.6.6 清洁程序

清除氧弹端子和样品杯中的残留保险丝。用热水冲洗氧弹内部、样品杯、端子和氧弹盖的内表面。用水彻底冲洗氧弹、氧弹盖和样品杯（第A.3a)条）。

A.7 离子色谱分析

参见8.2至8.6。

A.8 计算

使用公式(A.1)计算废物中的卤素含量（单位g/kg）：

X=C×V1000×m                 ................................(A.1)

式中:

X——测试样品中元素（氟、氯、溴和碘）的含量，单位为克/千克（g/kg）；

C——吸收溶液中氟、氯、溴和碘含量的浓度，单位为毫克/升(mg/L)；

V——吸收溶液的最终体积，单位为毫升（mL）；

m——测试部分的质量，单位为克（g）。

如果样品含有惰性物质，例如在样品制备过程中添加的氧化铝，则应将添加的比例纳入计算中。

根据公式(A.2)，基于干物质，计算由公式（A.1）得出的元素含量：

Xd=X×100Wdw              ................................(A.2)

式中

Xd——计算的干物质中的元素（氟、氯、溴和碘）的含量，单位为克/千克（g/kg）；

Wdw	——原始样品的干物质，根据第A.5条，单位为质量分数百分比(%)。

这些结果也可按毫克/千克（mg/kg）或质量百分比计算和报告。通常基于未干燥样品测定氟、氯和溴的含量，但总是基于干物质报告氟、氯和溴的含量。

A.9 质量保证和控制及检测报告

第11条和第12条给出了有关控制测量和检测报告的信息。

电极端子

氧气入口/出口

氧弹

点火丝

吸收溶液

样品杯

- 图A.1－氧弹燃烧装置示例

- 附录B

- （资料性）

- 氧瓶燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中的氟、氯、溴和碘

B.1 总述

附录B规定了通过在含氧气的封闭系统（氧瓶燃烧（Schoeniger烧瓶））中燃烧筛选材料中的卤素含量的燃烧方法以及对燃烧产物进行后续离子色谱分析。

该方法适用于卤素含量超过0.25g/kg的固体、糊状和液体样品。检出限取决于所使用的元素、基质和测定技术。此方法不能完全测定原始样品中或在燃烧步骤中产生的不溶性卤素。

B.2 原理

在封闭系统（厚壁玻璃烧瓶－Schoeniger装置－充满氧气）中，氧化燃烧样品。卤素（氟、氯、溴和碘）化合物转化为氟化物、溴化物、氯化物和碘化物，吸收和/或溶解于吸收溶液中。离子色谱法可用于测定吸收溶液中的卤素浓度。

当使用较少量的样品时，必须更加注意均质化。一般来说，此方法适用于卤素含量超过0.25g/kg的固体、糊状和液体样品，具体取决于基质和测定技术。

B.3 试剂与材料

以下试剂与材料适用：

a) 	滤纸包装纸，例如3cm×3cm以及3.5cm×1cm的延伸部分（见图B.2）；

b)	第A.3条中的所有其它试剂和对照混合物。

B.4 装置

应采用下列装置：

a) 	耐化学腐蚀的厚壁燃烧瓶（图B.1），500mL至1000mL的锥形瓶，瓶颈略大，配有标准锥形磨砂玻璃塞。

烧瓶中不应含有任何用于冲洗和干燥的有机溶剂的残留物或蒸汽。如果存在这些物质，当放入燃烧滤纸时会发生剧烈爆炸。将燃烧纸放入烧瓶中后，应牢牢固定瓶塞。燃烧初期，烧瓶内压力通常会稍微下降，在燃烧产物完全吸收后，会形成微真空。应在通风橱下进行燃烧，操作员应佩戴护目镜和手套。

b) 	将载样铂网密封在另一个标准锥形磨砂玻璃塞中（见图B.1）。

c) 	常用的实验室设备，包括均质装置（例如混合器、搅拌机、研磨机、磨粉机）、分析天平（至少精确到0.1mg）等。

B.5 取样

- B.5.1 总述

根据GB/T 39560.2制备测试样品。称量10至50mg的均质（或均质处理的）样品，精确到0.1mg。称重的样品中卤素含量不得超过10至20mg。

- B.5.2 固体和糊状样品

折叠样品包裹滤纸（第B.3a)条）成船形，如图B.2所示。称重前等待几分钟，让滤纸与室内湿度条件保持平衡，并记录皮重，精确到0.1mg。使用小抹刀，将估量样品放在称过皮重的纸上并重新称重，精确到0.1mg。然后，使用抹刀折叠滤纸，如图B.2所示。用干净的镊子挤压包裹滤纸。将样品放入载样铂网（第B.4b)条）中。

- B.5.3 液体样品

在纸上滴取小液滴，将估量样品倒入称过皮重的胶囊（第A.3i)条）中，胶囊中含有一小片折叠滤纸。立即重新称重胶囊，精确至0.1mg。将胶囊包裹在滤纸中（第B.3a)条），与固体样品一样，然后放入载样铂网（第B.4b)条）中。

B.6 程序

- B.6.1 总述

在各系列测定之前，应进行方法空白样品和质量检查。通过定量空白溶液（第5g)条）实施空白试验。空白溶液是在不添加实际样品的情况下，按照上述相同程序（第5h)条）制备的。

在各系列测定之前，应进行方法空白样品和质量检查（即初始校准验证和连续校准验证，参见表7）。通过定量空白溶液（第5g)条）实施空白试验。空白溶液是在不添加实际样品的情况下，按照上述相同程序（第5h)条）制备的。应尽可能避免卤素含量高和低的样品的交替试验，因为难以彻底洗净装置内表面的痕量离子，并且发现残留元素从一个样品转移到下一个样品的趋势。当卤素含量高的样品的检测先于卤素浓度低的样品时，应对第二个样品进行重复检测，并且如果得出的一个或两个低值均超出此方法的重复性限，则该低值视为可疑。推荐做法是在各样品检测之间插入方法空白试验，除非分析的一系列样品的预期浓度类似。当样品的成分或均质性未知时，最好进行两次或三次分析，并报告所有测定的均值。

如果存在明显的残留分析物，则建议将样品和以下空白样品的废气收集在一种吸收溶液中。

- B.6.2 选择吸收溶液

参见A.6.2。

- B.6.3 燃烧

将10mL的吸收溶液（第5k)条）加入燃烧瓶中（第B.4a)条）。用氧气冲洗烧瓶1分钟，保持气体输送管处于烧瓶底部附近，用于置换空气。用标准瓶塞密封烧瓶。

点燃包有样品的滤纸，取下常规瓶塞，将放有燃烧纸的瓶塞（第B.4b)条）插入烧瓶中，进行快速更换。立即倒置带塞的烧瓶，确保吸收溶液在瓶塞周围形成紧密的密封。

注:配有远程电点火装置的系统也适用。

如图B.1所示，应将烧瓶固定，使载样铂网的开口部分朝上，以免样品在燃烧过程中掉落。燃烧完成后，倒置烧瓶冷却1分钟，然后剧烈摇晃3分钟以吸收燃烧产物。在正常位置静置5分钟。采用移液管小心吸取10mL的吸收溶液（第5k)条），滴至烧瓶瓶颈。轻轻抬起瓶塞，使液体进入烧瓶中。然后让带塞的烧瓶逐渐冷却15分钟。将烧瓶中的内溶物转移到量瓶中，用水（第A.3a)条）或吸收溶液（第5k)条）稀释至刻度。最终体积的选择取决于预期溶液浓度以及最终分析方法。

B.7 离子色谱分析、计算、质量保证和控制以及检测报告

参见第A.7条、第A.8条和第A.9条。

火

燃烧瓶（或同等装置）

用作吸收剂的碱性溶液

载样铂网

- 图B.1－氧瓶燃烧装置示例

样品

- 图B.2－样品包装示例

- 附录C

- （资料性）

- 燃烧装置和IC系统示例

至IC

进样阀

电炉

出口炉

进样系统

样品舟

吸收管

高温水解燃烧管

进样口

供水装置

进口炉

- 图C.1－连接离子色谱仪(IC)的燃烧装置示例

样品

洗脱液

预柱

IC泵

分离柱

抑制器

CD检测器

废物

记录仪

- 图C.2－离子色谱系统示例

附录D

（资料性）

燃烧－离子色谱法（C-IC）筛选聚合物和电子件中的碘

D.1 总述

附录D规定了使用燃烧－离子色谱法筛选聚合物和电子件中碘的燃烧方法。

D.2 原理

通常，聚合物和电子件中碘的分析方法与本文件规范部分中描述的方法相同。然而，关于碘，只有使用吸收剂溶液的碱性pH条件（pH值为8至10）时才能确保碘回收。因此，在本资料性附录中，专门采用此原理进行了碘分析。

D.3 试剂与材料

警告－在执行本文档中规定的操作时，所有公认的健康与安全预防措施均应有效。不注意本文件中的说明或所用设备制造商的说明，可能会导致人身伤害或设备损坏。

仅使用公认分析级试剂。称量试剂，准确度为标称质量的±1%，除非别有其它规定。使用的所有试剂不得含有可（观察）检出量的卤化物。

a) 	水，符合ISO 3696中定义的一级水的要求。

b) 	过氧化氢，质量分数为30%(H2O2)。

警告－过氧化氢具有腐蚀性；因此操作员在处理过氧化氢时，应戴上护目镜和手套并在通风橱下工作。由于该方法使用高温高压气体（氧气），因此操作员应采取预防措施。

c) 	肼，在H2O中的质量分数为35%(N2H4)。

警告－肼是一种无机化合物，化学式为N2H4（也写作H2NNH2）。它是一种无色易燃液体，气味类似于氨的气味。因此操作员在处理过氧化氢时，应戴上护目镜和手套并在通风橱下工作。除非是在溶液中处理肼，否则肼有剧毒且危险不稳定。

d) 	石英棉（精细等级）或其他合适的介质。

e) 	氩气，用为载气，纯度至少为99.9%。

注1: 净化洗涤器，如水分（分子筛）和碳氢化合物捕集器（活性炭或等效装置）可用于确保去除污染。

f) 	氧气，纯度至少为99.6%的燃烧气体。

g) 	助燃剂，氧化钨(WO3)或氧化铁(Fe3O4)等。助燃剂的最小粒径应小于50μm。WO3和Fe3O4纯度应大于90%。并且，在使用助燃剂之前，必须使用方法空白样品检查所含卤素是否低于MDL水平。

h) 	空白溶液，量瓶（例如100mL烧瓶）中加满水（第D.3a)条）。

i) 	校准标准溶液

可购买市售经认证的校准标准溶液，或在实验室中制备含有目标浓度下的目标元素的校准标准溶液。根据样品中预期的浓度，使用标准溶液制备5到10种校准溶液，浓度在预期工作范围内尽可能均匀分布。

注2: 此溶液采用初级标准溶液或校准溶液制备。

j) 	洗脱液

洗脱液用作洗脱物质分离溶剂。洗脱液的选择取决于所选的色谱柱和检测器（请咨询色谱柱供应商）。应按照ISO 10304-1:2007,5.10的规定制备洗脱液。

1)	碳酸氢钠，NaHCO3。

2)	碳酸钠，Na2CO3。

3) 	氢氧化钠，NaOH。

4)	氢氧化钾，KOH。

k) 	内标（IS）溶液（可选）

内标物可用于纠正分析误差。

吸收液中使用的内标物不应含有任何样品成分，并且应基于色谱柱和流动相条件（如磷酸盐、柠檬酸、草酸、甲磺酸）选择内标物。

l) 	将用于捕集卤素的吸收溶液（3mL的H2O2（第D.3b）款））倒入1000mL的量瓶中，加水至刻度并混合。该溶液含有900mg/kg的H2O2，具体取决于测试目标样品。尤其是对于碘分析而言，吸收溶液的pH值控制非常重要。因此，建议将吸收溶液配制成浓度为90mg/kg的H2O2，然后加入肼溶液，将pH值调节至约10（在水中加入质量分数为35%的肼溶液，使pH值达到10，采用pH计或pH纸测量）。

在处理特别高浓度的含氟样品时，谨慎使用H2O2。在分析含有高浓度氟的样品时，应使用最少量的过氧化氢，减少IC谱峰识别问题。

就碘而言，尽管它与F、Cl和Br属于同一元素族，但是由于其电子亲和力较低，它更有可能被氧化成中性形式（I2）。吸收溶液（水）是中性的，但是当样品燃烧时，含有卤素的燃烧气体会被吸收溶液捕获，如果没有向捕获释放卤素的水中添加额外的物质，则合成溶液会变为酸性。但是，碘化氢遇水会分解形成碘元素(I2)，而IC不能检测出碘元素(I2)，应还原为碘化物(I-)。肼（第D.3.c条）是一种良好的碘还原剂，也是弱碱性的，因此，最好选择肼作为添加到吸收溶液中的试剂。标准物质－标准物质可用于确保卤素回收率为90%至110%。为此，宜使用有证标准物质。如果没有有证标准物质，则可以混合一定量的卤素化合物，采用纤维素或氧化铝稀释至合适的浓度，然后将混合物粉碎均匀来制备标准物质。

D.4 装置

应采用下列装置。

a) 	分析天平，精确至0.0001g（0.1mg）

b) 	剪刀

c) 	燃烧系统——通常由以下部件组成（见图C.1）：

1) 	自动进样器（可选）——自动进样器能够准确地将1mg至100mg的样品送入样品舟中。只要不降低方法的准确性和性能，就可以使用自动进样器。

2)	样品舟－通常由石英、镍、陶瓷、铂或不锈钢制成。

3)	进样系统——该系统提供一个进样口，用于将样品引入样品舟中，并与高温水解燃烧管的入口相连。该系统采用加湿惰性载气进行吹扫，并且能够以受控和可重复速率将待分析物质定量输送到高温水解氧化区。

4) 	电炉－加热范围为900°C到1000°C，内部装有石英或陶瓷管，与样品注入设备相连。因此，样品的燃烧气体能够无损排放。

5) 	高温水解燃烧管－高温水解燃烧管由石英制成，其构造确保在具有加湿氧气的条件下燃烧样品时，能够将燃烧产生的副产物扫入加湿高温水解燃烧区中。入口端应能够将样品舟逐步引入和推至加热区，并且入口端应配有侧臂，用于引入加湿载气和氧气。高温水解燃烧管的容积应足够大，并设有加热区，填入石英棉或其它适当介质，提供足够大的表面积，确保样品充分高温水解燃烧。如果样品中含有高浓度卤素，则应在吸收管和燃烧管之间设置捕集柱。

6) 	供水装置－此装置能够按控制速率将一级水（第D.3a)条）输入燃烧管中，从而得到高温水解环境。

7)	吸收管——玻璃管，加入10mL至20mL的吸收溶液，保持占吸收管总体积的一半左右。加热炉气体排放管浸没在吸收溶液中，用于吸收排放的气体，并且还具有可以通过连接装置注入离子色谱仪的吸收溶液的结构。为防止其他样品的污染，样品分析后应清洗吸收管。

d) 	离子色谱系统——通常由以下部件组成（见图C.2）。

D.5 取样

应按照GB/T 39560.2 中的说明进行取样。应随机取样，并且收集的部分应代表整个样品。

a) 	固体样品

采用剪刀（第D.4b)条）将样品切成小块（尺寸大致小于3mm×3mm）。

b) 	液体样品

对于液体样品的取样，采用样品液体冲洗移液管内部数次后方可取样。

D.6 程序

- D.6.1 燃烧

IEC 60754-3:2018第7条（检测程序）中描述了使用电炉的一般燃烧程序。

a) 	样品舟在电炉中充分加热去除污染物后，用干净的夹钳将样品舟从炉中取出，使其冷却至室温，然后称量10mg至100mg的样品并倒入样品舟中，精确至0.1mg。如果样品难以燃烧（例如助焊剂、焊膏），则必须使用助燃剂（例如WO3）。通常，助燃剂与样品的比例为5:1。如果使用任何助燃剂，则在样品舟的表面铺上薄薄一层助燃剂，约100mg，将称重的样品均匀地铺在上面，然后用约300mg的助燃剂覆盖样品。

b) 	然后，采用位于燃烧炉石英管中心的进样装置，在燃烧炉中与氩气、氧气和水一起燃烧10至20分钟。燃烧条件示例如表F.1所述。如果燃烧舟显示有烟灰生成或未燃烧的样品颗粒的迹象，则应判断燃烧不充分，并应重复该程序。在重复该程序之前，应彻底清洁污染区域。

c) 	燃烧操作完成后，清洗燃烧气体排放口的管道，将所有清洗溶液倒入吸收瓶中进行测量。

d) 	关于空白试验，在不插入样品或空白舟的情况下，进行类似操作，将得到的吸收溶液视为空白溶液。遵循D.5.3中描述的程序。

注: 如果燃烧炉和IC连接并自动运行，则可将吸附可燃物的吸收溶液注入IC中。

- D.6.2 IC分析

应遵循ISO 10304-1中规定的离子色谱分析的一般规则：

a) 	根据仪器制造商的说明或实验室标准操作程序(SOP)设定IC。典型IC工作条件如表H.1所示。

b) 	采用洗脱液运行仪器并等待形成稳定基线。

c) 	按照D.6.5中的说明进行校准。测量样品，进行校准（第D.6.5)条）并至少制备两种空白溶液，如D.6.5中所述。

应根据设备制造商的说明或标准操作程序(SOP)选择和稳定工作条件。

- D.6.3 空白试验

定量并采用至少两种空白溶液实施空白试验。空白溶液是在不添加实际样品的情况下，按照第5h)条中规定的相同程序制备的。不含卤化物（低于MDL，或通常为0.1mg/L）的空白溶液（第D.3h)条）可用作方法空白样品。

- D.6.4 清洁和重新校准

按照制造商的说明，清理任何焦炭或烟灰。清洁后，组装设备并检查是否有泄漏。运行检查标准物质以确定是否需要重新校准仪器。

- D.6.5 校准

针对定量分析应制定校准曲线。根据碘的标准溶液来绘制校准曲线。

首次评估分析系统以及随后每隔一段时间进行评估时，应建立校准曲线（如ISO 8466-1中所规定），该校准曲线的范围应满足碘的预期浓度。

例如，采用移液管，移取0.5、1.0、2.0、4.0和8.0mL的1000mg/L的储备溶液于1000mL量瓶中，加水（第5a)条）至刻度，从而制备碘的校准标准溶液。

a) 	制备校准标准溶液（第D.3i)条）。

b) 	将校准标准溶液（第D.3i)条）直接注入IC中。

c) 	通过与校准标准溶液的保留时间进行比较，从而确定特定阴离子的峰（第5h）条）。同一批次内，保留时间的偏差不应超过±5%。

d) 	应按等距浓度等级制备至少五种校准溶液。基于峰面积或峰高测量进行定量。例如，在0.5mg/L至8.0mg/L范围内，进行如下操作。

D.7 样品测量

绘制校准曲线后，测量实验室试剂空白和样品溶液。如果样品浓度高于浓度曲线范围，则应用水稀释（第D.3a）条）溶液至校准曲线范围，如果可能，则稀释至中间范围，然后进行再次测量。按定期间隔，采用标准校准溶液检查测量精确度（例如每10个样品检查一次）。如有必要，则再次绘制校准曲线。

绘制的色谱图应显示出各卤素离子的相同分离情况，如图H.1所示，该图给出了标准溶液(4mg/L)的IC色谱图示例。其他IIS结果（不同吸附剂（H2O2、肼）的碘回收率有所不同）见表G.4。

D.8 干扰

在实验室库和/或数据库中添加与相关阴离子共洗脱的物质。如果这些物质的保留时间足够接近很有可能影响其峰的分辨度，则高浓度阴离子会干扰其它成分。ISO 10304-1:2007附录B中规定了有关检查推论的附加信息。

D.9 计算

采用下列公式，计算样品中碘的浓度（碘离子的峰面积或峰高）：

C=A-Y×VaS×M×Dg                    ...............................（D.1）

或

C=A-Y×VaS×V×Dv                    ...............................（D.2）

式中:

A ——卤素离子标准组分的峰面积或峰高；

Dg ——质量法的稀释系数，样品试样的质量/加入稀释介质的测试试样的质量，单位为克每克（g/g）；

Dv ——容积法的稀释系数，样品试样的质量/加入稀释介质的测试试样的体积，单位为克每毫升（g/mL）；

M ——注入样品舟中的样品质量，单位为克（g）；

S ——校准曲线斜率；

标准曲线的斜率与离子标准组分的面积或高度（y轴）和标准样品的浓度（x轴，单位mg/L）；

V ——注入样品舟的样品的体积，M/p（密度），单位为毫升（mL）；

Va ——吸收溶液体积，单位为毫升（mL）；

Y ——校准曲线y截距；

标准曲线的y截距与离子标准组分的面积或高度（y轴，μS/cm x min）和标准样品的浓度（x轴，单位mg/L）。

附录E

（资料性）

国际实验室间研究结果（IIS 4A和IIS 3-2）

表E.1-IIS 4A研究中C-IC法测定溴的平均结果和回收率

| 样品编号 | 样品描述 | Br检定值 | Br平均结果 | 标准偏差 | 回收率a | 回收率范围 | 数据集总数b | 使用的数据集的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % | % |  |  |
| IIS4A-04 | KRISS CRM 113-01-015（丙烯腈丁二烯苯乙烯） | 890 | 896 | 47.2 | 101 | 90至111 | 10 | 9 |
| IIS4A-07 | ERM CRM 680k（聚乙烯） | 96 | 95 | 6.9 | 99 | 84至112 | 10 | 10 |
| a 回收率是指分析物的实测浓度与预期浓度的比值，然后乘以100；换言之，回收率表示结果的不准确度。 b 每个数据集通常代表样品的三次重复分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.2－IIS 4A结果中C-IC法测定溴的统计数据

| 样品 | 参数 | m mg/kg | ν mg/kg | N | s(r) mg/kg | r mg/kg | s(R) mg/kg | R mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIS4A-04 | Br | 896.2 | 890 | 25 | 12.14 | 34.00 | 49.10 | 137.49 |
| IIS4A-07 | Br | 94.8 | 96 | 27 | 2.14 | 6.01 | 6.78 | 18.97 |
| 符号说明 m = 检测结果的算术平均值 ν =预期值 N = 合格结果数量 s(r) = 重复性标准偏差 r = 重复性限 s(R) = 再现性标准偏差 R = 再现性限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.3-IIS 3-2研究中C-IC法测定氟的平均结果和回收率

| 样品编号 | 样品描述 | F的估计值 | F的平均结果 | 标准偏差 | 回收率a | 回收率范围 | 数据集总数b | 使用的数据集的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % | % |  |  |
| IIS3- B02 | 定制样品（聚碳酸酯） | 575 | 535.2 | 82.5 | 93 | 76至121 | 18 | 18 |
| a 回收率是指分析物的实测浓度与预期浓度的比值，然后乘以100；换言之，回收率表示结果的不准确度。 b 每个数据集通常代表样品的三次重复分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.4－IIS 3-2结果中C-IC法测定氟的统计数据

| 样品 | 参数 | m mg/kg | ν mg/kg | N | s(r) mg/kg | r mg/kg | s(R) mg/kg | R mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIS3-B02 | F | 535.2 | 575 | 18 | 14.5 | 40.62 | 87.67 | 245.48 |
| 符号说明 m = 检测结果的算术平均值 ν = 预期值 N = 合格结果数量 s(r) = 重复性标准偏差 r = 重复性限 s(R) = 再现性标准偏差 R = 再现性限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.5-IIS 3-2研究中C-IC法测定氯的平均结果和回收率

| 样品编号 | 样品描述 | Cl检定值 | Cl的平均结果 | 标准偏差 | 回收率a | 回收率范围 | 数据集总数b | 使用的数据集的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | % | % |  |  |
| IIS3- A01 | ERM®- EC680kc （聚乙烯） | 102.2 | 103.5 | 8.68 | 101 | 92至116 | 18 | 18 |
| a 回收率是指分析物的实测浓度与预期浓度的比值，然后乘以100；换言之，回收率表示结果的不准确度。 b 每个数据集通常代表样品的三次重复分析。 c ERM®（欧洲标准物质）是欧洲委员会的注册商标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E.6-IS 3-2研究中C-IC法测定氯的统计数据

| 样品 | 参数 | m mg/kg | ν mg/kg | N | s(r) mg/kg | r mg/kg | s(R) mg/kg | R mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIS3-A01 | Cl | 103.5 | 102.2 | 18 | 3.4 | 9.43 | 9.16 | 25.64 |
| 符号说明 m = 检测结果的算术平均值 ν = 预期值 N = 合格结果数量 s(r) = 重复性标准偏差 r = 重复性限 s(R) = 再现性标准偏差 R = 再现性限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录F

（资料性）

TG 3-2检测的附加结果

表F.1－TG 3-2内部检测研究中C-IC法测定溴的平均结果和回收率

| 样品编号 | 样品描述 | Br检定值mg/kg | Br平均结果mg/kg | 标准偏差mg/kg | 回收率a | 回收率范围 | 数据集总数b | 使用的数据集的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG 3-2-01 | KRISS CRM 113-01-013（丙烯腈丁二烯苯乙烯） | 124.4 | 120 | 8.0 | 97 | 80至104 | 10 | 10 |
| TG 3-2-02 | KRISS CRM 113-01-015（丙烯腈丁二烯苯乙烯） | 890 | 872 | 55.3 | 98 | 89至107 | 10 | 10 |
| TG 3-2-03 | EMC（环氧模塑料） | 195 | 178 | 13.0 | 91 | 82至99 | 9 | 9 |
| TG 3-2-04 | EMC（环氧模塑料） | 976 | 902 | 82.4 | 92 | 79至102 | 9 | 9 |
| a 回收率是指分析物的实测浓度与预期浓度的比值，然后乘以100；换言之，回收率表示结果的不准确度。 b每个数据集通常代表样品的三次重复分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表F.2－TG 3-2内部检测研究中氧弹－IC法测定溴的平均结果和回收率

| 样品编号 | 样品描述 | Br检定值mg/kg | Br平均结果mg/kg | 标准偏差mg/kg | 回收率a | 回收率范围 | 数据集总数b | 使用的数据集的数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG 3-2-01 | KRISS CRM 113-01-013（丙烯腈丁二烯苯乙烯） | 124.4 | 113 | 10.7 | 91 | 80至107 | 8 | 8 |
| TG 3-2-02 | KRISS CRM 113-01-015（丙烯腈丁二烯苯乙烯） | 890 | 788 | 73.8 | 89 | 81至101 | 10 | 8 |
| TG 3-2-03 | EMC（环氧模塑料） | 195 | 146 | 18.7 | 75 | 58至85 | 8 | 8 |
| TG 3-2-04 | EMC（环氧模塑料） | 976 | 736 | 60.9 | 75 | 64至83 | 8 | 8 |
| a 回收率是指分析物的实测浓度与预期浓度的比值，然后乘以100；换言之，回收率表示结果的不准确度。 b 每个数据集通常代表样品的三次重复分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录G

（资料性）

附加确认数据

表G.1－燃烧炉和吸收溶液的一般条件

| 参数 | 条件 |
| --- | --- |
| 燃烧炉温度 | 900 °C至1000 °C |
| 氧气流量 | 400 mL/min |
| 氩气流量 | 200 mL/min |
| 水流量 | 0.01 mL/min至0.04 mL/min |
| 吸收溶液量 | 10 mL至20 mL |

表 G.2－附加信息－助焊剂焊膏（WO3粉末）不同样品量和测量溴值

| 样品量 | 溴的IC结果 |
| --- | --- |
| mg | mg/kg |
| 7.9 | 1 670 |
| 18.3 | 1 672 |
| 36.1 | 1 794 |
| 55.6 | 1 788 |
| 72.8 | 1 824 |
| 93.5 | 1 833 |

表 G.3－附加信息－助焊剂焊膏（WO3粉末）不同燃烧温度和测量溴值

| 燃烧温度 进口(°C)/出口(°C) | 样品量 mg | 溴的IC结果 mg/kg |
| --- | --- | --- |
| 500 / 500 | 38.5 | 880 |
| 600 / 600 | 36.9 | 1 461 |
| 700 / 700 | 40.3 | 1 573 |
| 800 / 800 | 36.8 | 1 708 |
| 900 / 900 | 38.0 | 1 728 |
| 1 000 / 1 000 | 37.9 | 1 760 |

表G.4－附加信息－基于吸附剂（H2O2、肼）的不同碘样品回收率

| 样品 | 吸附剂 | 碘的平均结果mg/kg | 碘的预期值mg/kg | 范围mg/kg | 标准偏差mg/kg | 相对标准偏差% | 回收率 % | 数据集总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIS3-C03（尼龙 66） | H2O2 | 1 263 | 1 775 | 951 | 255.2 | 20.2 | 71.2 | 12 |
| IIS3-D04（尼龙 66） | H2O2 | 2 416 | 3 320 | 3079 | 1 100.3 | 45.5 | 72.8 | 12 |
| IIS3-C03（尼龙 66） | 肼 | 1 462 | 1 775 | 178 | 34.00 | 3.8 | 82.4 | 12 |
| IIS3-D04（尼龙 66） | 肼 | 3 505 | 3 320 | 801 | 6.01 | 6.9 | 105.6 | 12 |

附录H

（资料性）

附加IC数据

电导率(μS/cm)

氟化物

氯化物

分

碘化物

溴化物

- 图H.1－标准溶液（每种标准溶液4mg/L）的IC色谱图示例

表H.1－典型IC工作条件

| 参数 | 条件 |
| --- | --- |
| 分析柱 | 阴离子交换柱(4mmx250mm) |
| 洗脱液 | 1.8 mmol/l Na2CO3 /1.7 mmol/l NaHCO3 |
| 流量 | 1.0 mL/min |
| 进样量 | 100μL |
| 检测 | 电导率（带抑制器） |

表H.2－氟校准溶液IC示例

| 编号 | 校准标准溶液浓度（F） | 校准标准溶液峰面积（F） | 校准标准溶液峰高（F） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | μS x min | μS |
| 1 | 0.5 | 0.658 | 6.91 |
| 2 | 1.0 | 1.264 | 11.65 |
| 3 | 2.0 | 2.438 | 18.41 |
| 4 | 4.0 | 4.762 | 27.48 |
| 5 | 8.0 | 9.294 | 39.60 |

表H.3－氯校准溶液IC示例

| 编号 | 校准标准溶液浓度（Cl） | 校准标准溶液峰面积（Cl） | 校准标准溶液峰高（Cl） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | μS x min | μS |
| 1 | 0.5 | 0.373 | 4.36 |
| 2 | 1.0 | 0.753 | 8.73 |
| 3 | 2.0 | 1.485 | 17.09 |
| 4 | 4.0 | 3.007 | 34.21 |
| 5 | 8.0 | 6.112 | 66.48 |

表H.4－溴校准溶液IC示例

| 编号 | 校准标准溶液浓度（Br） | 校准标准溶液峰面积（Br） | 校准标准溶液峰高（Br） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/L | μS x min | μS |
| 1 | 0.5 | 0.157 | 1.53 |
| 2 | 1.0 | 0.322 | 3.09 |
| 3 | 2.0 | 0.653 | 6.05 |
| 4 | 4.0 | 1.306 | 11.30 |
| 5 | 8.0 | 2.663 | 20.03 |

参考文献

- IEC PAS 62596:2009, Electrotechnical products-Determination of restricted substances- Sampling procedure- Guidelines.

- IEC 62321-1:2013, Determination of certain substances in electrotechnical products-Pat 1: Introduction and overvlew.

- IEC 60754-1, Test on gases evolved during combustion of materials from cables-Part 1: Determlnation of the halogen acid gas content.

- IEC 60754-3:2018, Test on gases evolved during combustion of materlals from cables-Part 3: Measurement of low level of halogen content by ion chromatography.

- ISO 5667-1, Water quality-Sampling-Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques.

- ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.

- ISO 5725-1:1994, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part1: General principles and definitions.

- ISO 6206:1979, Chemical products for industrial use-Sampling-Vocabulary.

- ASTM D4327, Test Method for Anions in Water by Chemically Suppressed Ion Chromatography.

- ASTM D7359, Standard Test Method for Total Fluorioe. Chiorine and Sulfur in Aromatic Hydrocarbons and their Mixtures by Oxidative Pyronydrolytic Combustion followed by lon Chromatography Detection (Combustion lon Chromatography-CIC).

- KS M 0180, Standard Test Method for halogen (F, CI, Br) and sulfur confent by Oxidative Pyrohydrolytic Combustion foilowed by lon Chromatography Detection (Combustion lon Chromatography-CIC).

- EN 14582, Characterization of waste-Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods.

- JEITA ET-7304A, Definition of Halogen-free Soldering Materials.

- ASTM D808-16, Standard Test Method for chlorine in new and used petroleum products (bomb method).

- EN 15002, Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory sample.

___________

- 原文为“mg/kg”，根据上下文意，此处应为“%”。