国家标准

《电子电气产品中限用物质 六价铬的测定

离子色谱法》

- （征求意见稿）

标准编制说明

标准起草组

二O一九年八月

《电子电气产品中限用物质 六价铬的测定 离子色谱法》

（征求意见稿）

标准编制说明

- 标准编制的意义和任务来源

（一）标准编制的意义

随着电子产业的飞速发展，电子电气产品种类不断扩大，更新换代的速度也日趋加快，由于产品中含有有毒有害物质，电子电气产品在废弃后若处理不当，必然对环境和人身健康造成不利影响。为此，世界各国陆续通过制定相关的法律法规来保护环境和人身健康，减少电子电气产品对环境的影响。如欧盟颁布的RoHS指令、WEEE指令、和REACH法规等，美国、日本和韩国也颁布了类似的法规。而我国工业和信息化部联合其他六部委也颁布了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，其中明确规定在电器电子产品中限制使用六价铬等有害物质。

电子产品中聚合物六价铬的检测方法标准已有比色法，如：IEC 62321-7-2:2017和GB/T 26125-2011均使用比色法测定聚合物材料中的六价铬。本标准提供了另外一种仪器分析方法：离子色谱法。该方法同样可以有效测定聚合物中的六价铬。

（二）任务来源

2011年国家标准化管理委员会下达了标准制修订计划通知，其中项目计划编号为20132268-T-469的国家标准制定任务就是制定“电子电气产品中限用物质 六价铬的测定 离子色谱法”推荐性国家标准，主要起草单位是中国电子技术标准化研究院。

- 标准编制的依据

本标准方法严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求编写。在参考有关标准、文献资料的基础上，通过大量基础性实验研究、实际样品检测，比对和技术验证后制定本标准。

- 标准方法概述

将电子电气产品中的聚合物、玻璃或陶瓷样品采用微波消解法，金属样品采用酸消解法进行样品前处理，然后用电感耦合等离子体发射光谱仪对样品中的砷、铍、锑进行测定，采用外标法进行定量。

- 标准方法的可行性研究

4.1	样品前处理方法的选择

传统的碱液提取聚合物样品中的六价铬虽然被广泛使用，但六价铬的提取率较低。起草组根据技术发展的经验，试验了用各种有机溶剂先把样品溶胀，然后经碱液提取其中六价铬的方法。见下表。

表1 不同有机溶剂的前处理方法试验表

| 样品名称 | 保留时间 | 峰面积 | 峰高 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (min) | (mAU*min) | (mAU) | (mg/L) |
| 200μg/L | 5.017 | 11.122 | 56.447 | 0.200 |
| 100μg/L | 5.050 | 5.053 | 25.669 | 0.100 |
| 1-6二氯 | 4.984 | 1.690 | 9.217 | 0.045 |
| 1-6二氯 | 5.009 | 1.643 | 8.653 | 0.044 |
| 1-6二氯 | 4.992 | 1.788 | 9.394 | 0.046 |
| 1-6甲苯 | 5.000 | 5.851 | 31.431 | 0.116 |
| 1-6甲苯 | 4.992 | 5.996 | 32.121 | 0.113 |
| 1-6甲苯 | 4.992 | 6.134 | 32.545 | 0.118 |
| 1-6碱液 | 4.992 | 3.069 | 16.380 | 0.069 |
| 1-6碱液 | 4.992 | 3.147 | 16.947 | 0.067 |
| 1-6碱液 | 4.992 | 3.489 | 19.073 | 0.074 |
| 2-5二氯 | 5.000 | 3.792 | 20.587 | 0.079 |
| 2-5二氯 | 4.992 | 3.902 | 20.772 | 0.081 |
| 2-5甲苯 | 4.984 | 11.417 | 61.115 | 0.205 |
| 2-5甲苯 | 4.992 | 11.012 | 58.328 | 0.198 |
| 2-5碱液 | 4.983 | 7.158 | 37.184 | 0.129 |
| 2-5碱液 | 4.984 | 6.819 | 36.605 | 0.135 |
| 2-5碱液 | 4.984 | 6.889 | 36.577 | 0.130 |

通过上述试验，发现对于ABS材料，经过甲苯浸泡后，比经典方法碱液加热提取铬溶出更完全。二氯甲烷浸泡后效果不如碱液直接提取，甲苯可以将ABS材料样品溶解得到释放，二氯甲烷浸泡过程中样品有部分发生粘，另有可能在液液萃取过程中，二氯甲烷极性更大不利于铬酸离子扩散。

IEC 62321-7-2:2017在2017年进行了发布和实施，该国际标准使用了有机溶剂+碱液提取的方法，起草组在样品前处理方法上充分参考了该标准的方法程序。

4.2 进样体积的选择

色谱响应一般随进样量的增加而增大，一般在满足分析检测需求的情况下更小的体积意味着需要更少的样品，适用范围就越广泛。传统液相在进行大体积进样时通常要使用流动相溶解样品以避免溶剂效应，而离子色谱和传统液相色谱比有更宽的进样体积选择，几乎没有溶剂效应，本方法可以根据需要调整进样体积，当进样体积达到2mL时，最低检出限可达50ng/L。

4.3 其他阳离子干扰分析

本方法使用的原理是通过分析铬酸阴离子来测定六价铬，因此如铁，铜，锌，钙等阳离子不在色谱柱上保留，此外检测方法使用的是二苯卡巴肼衍生显色后在可见光530nm检测，灵敏度和专属性均较强，其他如锰酸阴离子不能发生衍生反应，在可见光区没有吸收，钼酸虽可以和二苯卡巴肼发生络合显紫色，但在530nm下响应远远小于铬酸显色可以忽略不计。所以其他离子的干扰非常低。

4.4.方法线性、检出限、精密度、准确度和回收率

4.4.1 戴安实验室的验证数据

（1）线性与检出限

线性范围见表2

表2 线性

| 分析物 | 范围 (μg/L) | 标准曲线 | 相关系数 r2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铬 | 1-500 | Y=0.0306X+0.0085 | 0.9999 |

最低检出限0.5μg/L，

表3 检出限

| No. | Time | Peak Name | Width | Height | Plates | S/N | Asymmetry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min |  | min | mAU | (USP) |  |  |
| 1 | 4.983 | Cr6+ | 0.287 | 0.127 | 4824 | 3.8 | 1.278 |

（2）精密度

取10ug/L的铬标准品，连续进样7针，考察精密度。见表4

表4 精密度

| Sample | Time | Area | Height |
| --- | --- | --- | --- |
|  | min | mAU*min | mAU |
| 10μg/L | 5.017 | 0.5041 | 1.8233 |
| 10μg/L | 5.000 | 0.5032 | 1.8187 |
| 10μg/L | 5.009 | 0.5040 | 1.8474 |
| 10μg/L | 5.008 | 0.5093 | 1.8775 |
| 10μg/L | 5.008 | 0.5067 | 1.8619 |
| 10μg/L | 5.009 | 0.5022 | 1.8234 |
| 10μg/L | 5.008 | 0.5040 | 1.8542 |
| RSD% | 0.096% | 0.48% | 1.22% |

（3）准确度

取2个水平已知含量的样品，称样量0.1g，定容100mL。

按照本方法考察准确度。结果见表5。碱液条件

表5 准确度

| Sample | Time | Area | Amount | Content 测定值 | 已知值 | Deviation | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | mAU*min | mg/L | mg/kg | mg/kg |  |  |
| 100μg/L | 5.050 | 5.0534 | 0.1000 |  |  |  |  |
| 1-6 | 4.992 | 3.1785 | 0.0691 | 69.1 | 66 | 3.1 |  |
| 1-6 | 4.992 | 3.1468 | 0.0686 |  | 66 | 2.6 |  |
| 1-6 | 4.992 | 3.4889 | 0.0722 |  | 66 | 2.2 |  |
| 2-5 | 4.983 | 7.1580 | 0.1327 |  | 130 | 2.7 |  |
| 2-5 | 4.984 | 6.8186 | 0.1291 |  | 130 | -0.9 |  |
| 2-5 | 4.984 | 6.8890 | 0.1302 |  | 130 | 0.2 |  |

4.4.2 青岛盛瀚实验室的验证

- 精密度

- 进样浓度10μg/L

文件名	            保留时间	峰面积	峰高	半高峰宽

10(20190524 14;09;14)	3.390	    77967	12802	5.719

10(20190524 14;17;26)	3.386	    7586  	12600	5.783

10(20190524 14;23;24)	3.392	    75513	12333	5.750

10(20190524 14;30;20)	3.388	    76332	12399	5.781

10(20190524 14;35;18)	3.402    	 75699	12187	5.833

10(20190524 14;41;19)	3.401	    77192	12711	5.703

10(20190524 14;46;45)	3.402	    74952	12359	5.695

10(20190524 14;53;21)	3.394	    78752	12545	5.895

10(20190524 14;58;10)	3.395	    77204	12505	5.798

10(20190524 15;03;22)	3.393	    76252	12388	5.781

10(20190524 15;07;57)	3.393	    73671	12014	5.759

10(20190524 15;13;37)	3.381	    75755	12291	5.788

平均值	            3.393	    76406	12428

标准偏差	        0.006	    1412	220

相对标准偏差%	    0.19   	   	1.85   	1.77

（2）线性

标准曲线：2,5,10,20,30μg/L

（3）加标回收率

- ①

- 4μg/L加标

───────────────────────

序号   保留时间 名称   浓度       峰面积

───────────────────────

1      3.392           4.169      27319

───────────────────────

总计                   4.169      27319

回收率：104.225%

- ②

10μg/L加标

───────────────────────

序号   保留时间 名称   浓度       峰面积

───────────────────────

1      3.367           9.765      78784

───────────────────────

总计                   9.765      78784

回收率：97.65%

③

───────────────────────

序号   保留时间 名称   浓度       峰面积

───────────────────────

1      3.368           13.97      117425

───────────────────────

总计                   13.97      117425

回收率：93.13%

- 4.4.3 方法检出限：

方法检出限（MDL）大多是通过对低含量样品或基体加标样品（如：塑料）进行重复、独立的全过程检测来确定，完整的检测包括样品消解或萃取。这种检测宜采用6个平行样，平行样中分析物浓度为方法检出限（MDL）估算值的三倍到五倍。整个检测过程的方法检出限是将上述重复测试结果的标准偏差乘以适当的系数。国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）对于重复六次检测的情况推荐的系数为3；而美国环境保护署（US EPA）则使用单边置信区间，其系数等于检测重复数和置信度所对应的“则使用单边置信区间，其分布”值（如：当重复数为6和置信度为99%时，t=3.36）。

用于计算方法检出限（MDL）的所有分析都应是连续的。LOD或MDL选用表6中所示的适当的学生分布的统计t值进行计算。

表6 用于计算方法检出限的学生分布的统计t值

(LOD或MDL =学生分布的统计t值 × 标准偏差 (sn-1))

| 样品数量 | 学生分布的统计t值（99% 置信度） |
| --- | --- |
| 6 | 3.36 |
| 7 | 3.14 |
| 8 | 3.00 |
| 9 | 2.90 |
| 10 | 2.82 |

本方法的定量限是采用实际空白样品加标方式进行实测，加标浓度为预估方法检出限的2-5倍，按20mg/kg进行添加。

表7   MDL评估结果表

单位为mg/kg

| 元素 | 加标浓度 | 测试次数 | 测量结果 | 标准偏差 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬 | 20 | 1 | 17.57 | 2.75 | ≈10 |
|  |  | 2 | 16.78 |  |  |
|  |  | 3 | 18.04 |  |  |
|  |  | 4 | 22.74 |  |  |
|  |  | 5 | 18.89 |  |  |
|  |  | 6 | 23.2 |  |  |

4.5 离子色谱法与传统比色法的方法对比

为保证标准溶液和样品具有相同的测试基体，标准溶液也需要和样品采用一样的前处理方式进行处理。分别向前处理完成后的溶液中加入不同量100mg/L的重铬酸钾标准液，配制所需浓度的标准溶液。然后过0.45µm尼龙滤膜，待测。

以下表中的浓度做标准曲线，紫外可见分光光度计检测，以吸光度对重铬酸根（六价铬）的浓度绘制校准曲线，计算线性回归方程。

表8  标准曲线中六价铬的浓度和吸光度的关系

| 检测离子 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬（mg/L） | 0 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.0 |
| 六价铬吸光度 | 0 | 0.0581 | 0.1722 | 0.3479 | 0.6669 |

图 六价铬的标准曲线

结果如下：

表9   样品的测试结果

| 项目 | 质量 g | 吸光度 | 溶液浓度 mg/L | 测试结果 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行1/mg/L | 0.1092 | 0.0471 | 0.0700 | 64.1 |
| 平行2/mg/L | 0.1280 | 0.0550 | 0.0818 | 63.9 |
| 平均值/mg/L | — | — | — | 64.0 |
| 加标值100mg/L | 0.1123 | 0.1205 | 0.1792 | 159.6 |
| 加标回收率/% | — | — | — | 95.6% |

本方法对电子聚合物材料样品进行了加标回收实验，六价铬的回收率为95.6%。实验结果见表2。实验结果表明，本方法能满足电子聚合物材料中六价铬的分析要求。

为了比对紫外可见分光光度法和离子色谱法测定六价铬的差别，在统一进行了标准溶液、样品和样品加标的前处理，离子色谱法除测试前多一步稀释10倍的过程，其他过程均一致。分光光度法测试平均结果为64.0mg/L左右，离子色谱法测试平均结果为62.1mg/L,确定两种方法的绝对差值在2mg/L，相对偏差为Error: Reference source not found=3.2%