ICS 31.020

L10

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

电子电气产品中限用物质 六价铬的测定

离子色谱法

Determination of restricted substance hexavalent Chromium in electrical and electronic products—Ion chromatography method

- （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会（SAC/TC 297）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

电子电气产品中限用物质六价铬的测定  离子色谱法

- 警告-使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本标准规定了电子电气产品中六价铬的离子色谱测定方法。

本标准适用于电子电气产品用聚合物材料中六价铬的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 26125-2011 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

SJ/T 11692-2017 电子电气产品限用物质检测样品拆分指南

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 均质材料　homogeneous materials

由一种或多种物质组成的各部分均匀一致的材料。

- 有证标准物质(CRM)　certified reference material，CRM

附有由权威机构发布的文件，提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质。

（JJF 1005-2016，定义3.2）

- 3.3

- 标准物质　reference material，RM

参考物质，具有足够均匀和稳定的特定特性的物质，其特性适用于测量或标称特性检查中的预期用途。

（JJF 1005-2016，定义3.1）

- 原理

对于ABS、PC、PVC基体的可溶性聚合物样品，可通过适当的有机溶剂将样品溶解，然后通过碱性萃取液来提取样品中六价铬。对于不含锑的不可溶或未知聚合物、电子件样品，可将样品放入150°C到160°C的甲苯/碱性溶液中消解,　然后将萃取物中的有机相分离并丢弃，保留无机相来提取样品中的六价铬。

萃取物中的六价铬浓度是通过萃取物在酸性条件下与1,5-二苯碳酰二肼的反应所生成的紫红色络合物来测定。经柱后衍生，使用配有紫外检测器的离子色谱仪对样品中六价铬进行测定，采用外标法进行定量。

- 试剂和材料

除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

- 5.1  水：GB/T 6682 规定的一级水。

5.2  N-甲基吡咯烷酮(NMP)，分析纯。按每100mL添加10g的量为新打开的NMP添加已活化的分子筛(5.16)，然后密封盖紧在暗处保存，间或摇动。在保存12 h以后就可以使用。与分子筛一起使用密封褐色玻璃容器在20℃到25℃的温度下避光保存。在容器打开后，建议贮存期最长不超过四周。

5.3 硝酸。

5.4 碳酸钠：Na2CO3，无水。

5.5 氢氧化钠:　NaOH。

5.6 氯化镁：MgCl2，无水。

5.7 磷酸盐缓冲液：将87.09g的K2HPO4和68.04g的KH2PO4溶解于700mL水中以制备pH值为7的缓冲液。移至1L容量瓶，并稀释定容至刻度。从而得到0.5mol/l的K2HPO4和0.5mol/l的KH2PO4的缓冲液。

5.8 铬酸铅：PbCrO4，分析纯。在20℃到25℃的温度下使用密封容器。该试剂用于基体加标回收率校正。

5.9 提取液。使用容1L容量瓶，将20.0g的NaOH和30.0g的Na2CO3溶于水，并稀释至刻度。在20℃至25℃的温度下使用密封盖紧的聚乙烯瓶保存溶液，且每月应制备新溶液。使用前，应检查该消解液的pH值。如果其pH值<11.5，则应丢弃该溶液，并制备新溶液。

5.10 甲苯。

5.11 硫酸。

5.12 1,5二苯碳酰二肼

5.13 丙酮，分析纯。

5.14 显色溶液：将250mg的1,5-二苯碳酰二肼（5.12）溶于50mL的丙酮（5.13）。储存于棕色瓶中。使用前，检查溶液是否变色。储存溶液备用，最多存放两周。如果溶液开始变色，则应丢弃并制备新的溶液。

5.15 六价铬标准溶液。

5.16 分子筛(4A)，CAS：70955-01-0，干燥剂。

- 5.17  碳酸氢钠（NaHCO3）。

- 5.18  氢氧化钾（KOH）。

- 5.19  硫酸铵。

- 5.20  淋洗液。根据仪器推荐的工作条件，可由适当浓度的Na2CO3（5.4）、NaHCO3（5.17）等组成，该淋洗液应具有良好的分离度；也可选择与阴离子交换柱配套的体系和浓度进行配制。现用现配。

- 5.21  吸收液：可用水（5.1）或淋洗液（5.20）作为吸收液，吸收液应与淋洗液相适应或匹配的体系进行配置，现用现配。

- 5.22  液氮：工业级。

- 警告——对该方法中使用的所有可能包含六价铬的样品和试剂，在处理时应采取适当的预防措施。含六价铬的溶液或废料应妥善处置。例如，可使用抗坏血酸或其他还原剂将六价铬还原为三价铬。

- 仪器、设备

6.1 加热或微波装置，能够将消解液温度保持在150°C和160°C之间。

6.2 超声波水浴，能够将温度保持在60°C和65°C之间。

6.3 pH计，pH值范围为0至14，精确度±0.03pH。

6.4 分析天平，精确到0.1mg。

6.5 温度测量装置：如：温度计、电热调节器，能够测量至160°C。

6.6 研磨仪。

6.7 容量刻度150mL的硼硅酸盐玻璃或石英烧杯，或同等产品。

6.8 玻璃量具：A级或具有可接受的精度和准确度的同等产品。其他容量设备(如自动稀释器)只要具有同等精度和准确度，也可以使用。

6.9 各类校准吸管：A级玻璃器具或其他具有同等精度和精确度的产品。

6.10 消解容器：螺口玻璃瓶(宽颈)，容量50mL，最小内径3cm。

6.11 玻璃分液漏斗，100mL。

6.12 滤膜(0.45μm)：优先选用纤维素基膜或聚碳酸酯膜；过滤注射器(0.45μm)：尼龙或聚氟乙烯。

6.13 C18注射器滤芯。

6.14 微波消解仪，或合适的硼硅酸盐玻璃或石英容器，配有用于释放压力超过1.0MPa的膜，容量刻度50mL或同等产品。

6.15 离子色谱仪，配有柱后衍生反应装置和紫外检测器。

- 样品制备

样品在采集和储存时，应使用不含不锈钢的装置和容器。

对于可溶性聚合物(ABS、PC和PVC)，其颗粒尺寸大于250µm是可以接受的，但可能需要更长的溶解时间才能完全溶解聚合物基体。

不含锑的不溶性或未知聚合物以及电子件应在消解之前研磨成细粉(6.6)以利于萃取，材料应100%地通过孔径为250μm的样品筛，如60目ASTM标准筛。

如果不能识别聚合物基体，则可以使用某种有机溶剂对少量样品进行溶解度试验。或者可以使用红外光谱法(IR)来识别聚合物基体。可以使用X射线荧光光谱法(XRF)检测是否含有锑。

- 分析步骤

  - 样品前处理

- 8.1.1ABS、PC和PVC基体可溶性聚合物中六价铬的提取

a)	准确称量0.1 g样品放入一只消解容器(6.10)中。

注：对于Cr(VI)浓度可能非常低或非常高的样品，可以使用其他样品量。

b)	将10mL的NMP(5.2)倒入消解容器中(6.10)，并盖紧容器盖。

c)	将每种聚合物样品在60°C下用超声波水浴(6.2)处理1小时。用手摇动样品容器约十秒钟，以便使不溶性微粒悬浮，然后再在60°C温度下使用超声波处理1 h。在继续下一步之前，样品基体必须已完全溶解。

d)	用手摇动消解容器，混合均匀，然后再往每只消解容器中加入200mg的MgCl2(5.6)和0.5mL的0.5mol/L磷酸盐缓冲液(5.7)。再次摇动消解容器，混合均匀。

e)	用一只量筒(6.8)量取20mL提取液(5.9)并缓慢倒入每只消解容器(6.10),　混合均匀。

f)	将上述样品溶液在60°C温度下超声处理1 h(0.5 h后，用手摇动消解容器以将液体混合均匀)。

g)	将上述样品溶液移入一只150mL的烧杯(6.7),不断搅拌并监测pH值，同时向烧杯中逐滴加入HNO3(5.3)。将溶液的pH值调整至7.5±0.5。

h） 将样品溶液倒入100mL容量瓶，用纯水定容至刻度。使用0.45μm的膜滤器(6.12)过滤，待测。

i)	向每个容器中添加2.5mL显色液(5.14)。慢慢向容器中添加H2SO4(5.11)，将溶液的pH值调整至2.0±0.5。

j)	将容器内样品溶液定量移入100mL容量瓶(6.8)中，并用水定容至刻度,　混匀。

k)	使用0.45μm注射过滤器(6.12)过滤已显色的样品溶液。

- 8.1.2 不含锑的不溶聚合物/未知聚合物和电子件中六价铬的提取

a)	准确称量0.15g样品倒入一只消解容器(6.10)中。

注：对于含Cr(VI)浓度非常低或非常高的样品，可以使用其他样品量。

b)	用量筒(6.8)分别量取10mL提取液(5.9)和5mL甲苯(5.10)加入到每种样品中。

c)	向每种样品加入400mg的MgCl2(5.6)和0.5mL的10mol/L的磷酸盐缓冲液(5.7)，并混匀。加入MgCl2是为了解决这种分析法可能引起铬氧化/还原反应问题。

d)	使用微波消解仪(6.14)，将每个样品在密闭的消解容器中加热到150°C到160°C之间，并保持1.5 h，将样品冷却至室温。

e)	使用分液漏斗(6.11)从容器中分离出有机相并丢弃。将无机相通过0.45μm的膜滤器(6.12)过滤。用水和过滤器冲洗消解容器三次。如果使用0.45μm膜滤器时过滤器开始堵塞，可使用大孔径滤纸来过滤样品。

f)	用水冲洗过滤瓶的内部和过滤器垫，并将滤液和冲洗液移入一只干净的150mL烧杯(6.7)。

g)	不断搅拌并监测pH值，同时逐滴加入HNO3(5.3)。将溶液的pH值调至7.5±0.5。

  - 校准曲线绘制

用移液器、分度吸量管或单标线吸量管移取适量六价铬标准溶液（5.15），用水（5.1）稀释为不同浓度的标准溶液。具体浓度见表1。标准系列的线性回归曲线的相关系数（r）应不小于0.999。标准溶液系列宜现配现用。

- 标准溶液系列浓度

单位为毫克每升（mg/L）

| 元素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六价铬 | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |

  - 空白试验和样品测定

标准曲线建立后，则可开始测试样品溶液。如果样品溶液的浓度超过校准曲线的浓度范围，应稀释或浓缩样品溶液至校准曲线的浓度范围内，并重新测定。

应避免高浓度和低浓度样品的交替试验。当高浓度的样品在低浓度样品之前时，应对后一个样品进行重复试验。

当样品的组分或均匀性未知时，应对样品进行重复测试或测试3次，报告时取测量的平均值。

空白试验随同试样进行。

每批进行分析的样品数量不要超过20个，其中包括空白、平行样和加标回收的样品。每一批样品应至少制备一个空白样来分析有无污染效应和记忆效应。每一批样品中应至少制备一个平行样品。平行样品分析结果绝对差值不超过重复性限，超过重复性限的情况不超过5%，否则应重新分析这批样品。

将溶液的pH值调整至2.0±0.5。

离子色谱工作参数条件可参见附录A。应注意，使用的仪器不同，工作参数条件也可能不同。设定的参数应保证被测组分得到有效分离和测定。

待样品溶液经色谱柱分离、流出之后，在柱后衍生装置的泵管上，添加2.5mL显色液(5.14)。并慢慢添加H2SO4(5.11)，使样品分离液、显色液和硫酸充分反应显色之后，混合溶液进入紫外检测器进行检测。

六价铬的离子色谱图参见附录B。

- 结果计算

样品中的六价铬含量按公式（1）计算：

W=C×V×NMError: Reference source not found	(1)

式中：

W——样品中六价铬的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C——试样溶液中六价铬的浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——试样溶液的定容体积，单位为毫升（mL）；

N——稀释倍数；

M——样品的质量，单位为克（g）。

- 10 精密度及方法检出限

10.1 精密度

同一操作者用同一仪器在恒定的实验条件下对同一样品，按正常和正确的实验方法操作，获得的两个连续测定结果之间的差，不超过这两个测定值的算术平均值的10 %。

10.2 方法检出限

六价铬的方法检出限为10mg/kg。

- （资料性附录）
离子色谱仪参考工作条件

离子色谱仪的参考工作条件如表A.1所示。

- 表A.1  离子色谱仪的参考工作条件

| 色谱柱 | SH 90-809801 | 流动相 | 12.8mmol/L Na2CO3+4.0 mmol/L NaHCO3+2.5 g/L (NH4)2SO4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度/°C | 45 | 检测波长/ nm | 538 |
| 流速/（mL/min） | 0.7 | 进样量/mL | 2 |

- （资料性附录）
六价铬的离子色谱图

六价铬的离子色谱图如表B.1所示：

t/min

- 图B.1六价铬的离子色谱图

_________________________________