ICS 31.020

L 10

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××× — ××××

电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第2

部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Determination of arsenic, beryllium, antimony in electrical and electronic products

-Part 2: Inductively coupled plasma optical emission spectrometry

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发 布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20001.4-2015给出的规则起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

电子电气产品中砷、铍、锑的测定

第2部分：电感耦合等离子体发射光谱法

警告-使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本标准规定了电子电气产品中砷、铍、锑含量的电感耦合等离子体发射光谱（ICP-OES）测定方法。

本标准适用于电子电气产品中砷、铍、锑的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法；

IEC 62321-2 电工产品中相关物质的测定   第2部分：样品的拆卸、拆分和机械制样；

IEC 62321-5 电工产品中相关物质的测定  第5部分：使用AAS、AFS、ICP-OES 和ICP-MS法分别测定聚合物和电子产品中镉、铅、铬的含量以及金属中镉和铅的含量。

- 方法提要

将电子电气产品中的聚合物、玻璃或陶瓷样品采用微波消解法，金属样品采用酸消解法进行样品前处理，然后用电感耦合等离子体发射光谱仪对样品中的砷、铍、锑进行测定，采用外标法进行定量。

- 试剂与材料

除本部分特殊规定外均使用分析纯及以上试剂，实验用水应符合GB/T 6682规定的一级水。

4.1 硝酸（HNO3）：ρ=1.40 g/mL。

4.2 过氧化氢（H2O2）：ρ=1.10 g/mL，30%（m/m)。

4.3 盐酸（HCl）：ρ＝1.19 g/mL。

4.4 氢氟酸（HF）：ρ=1.18 g/mL。

4.5 混合酸：取1体积硝酸（4.1）与3体积盐酸（4.3）混合。

4.6 砷单元素标准溶液：100 μg/mL。

4.7 铍单元素标准溶液：100 μg/mL。

4.8 锑单元素标准溶液：100 μg/mL。

- 仪器

5.1分析天平：精度为 0.0001 g。

5.2 微波消解仪。

5.3 电热板。

5.4 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）。

- 6 样品前处理方法

- 6.1 机械预处理

用于测定的样品需经过机械预处理，样品的机械预处理（如：拆卸、拆分和机械制样等）按照IEC 62321-2规定方法来完成。

- 6.2 化学预处理

- 6.2.1聚合物样品

- 6.2.1.1 酸消解法

准确称取0.1 g～0.2 g（精确至0.0001 g）样品（6.1），将其放入100mL烧杯中，加入 15 mL 混合酸（4.5），盖上表面皿，加热溶解。待溶解完全且冷却后，将溶液移入 50 mL 容量瓶，用水清洗表面皿和杯壁至少三次，并将洗涤液转移至容量瓶中，加水至容量瓶刻度，混匀，待测。

- 6.2.1.2 微波消解法

准确称取0.1 g～0.2 g（精确至0.0001 g）样品（6.1），将其放入消解罐中，加入9 mL 硝酸（4.1），1 mL 过氧化氢（4.2），放入微波消解仪中以一定的消解程序对样品进行微波消解。消解程序可参考附录A。如果遇到有少数样品消解不完全，待消解罐冷却至室温后，向其中加入1 mL 硝酸（4.1）及0.5 mL过氧化氢（4.2），放入微波消解炉中再次运行消解程序，确保样品完全消解。消解完全后，待溶液冷却至室温后，将溶液转移至50 mL 的容量瓶中，用水将消解罐内壁清洗至少三次，洗涤液转移至容量瓶中，加水至容量瓶刻度，混匀，待测。

注：消解用酸的种类和体积可根据样品基体、称样量、所用微波消解仪等有所不同。

- 6.2.2 金属样品

对于金属样品采用酸消解法，消解用试剂包括硝酸（4.1）、过氧化氢（4.2）和盐酸（4.3）等试剂中的一种或几种，可根据基体成分适当调整。称取 0.1 g~0.2 g （精确至0.0001 g）金属样品，将其放入100 mL烧杯中。对于焊锡样品，采用 5 mL硝酸（4.1）和 1 mL 过氧化氢（4.2）进行消解；对于铜样品采用 1 mL 水和 1 mL 硝酸（4.1）进行消解；对于铁样品采用5 mL 盐酸（4.3）和3 mL 过氧化氢（4.2）进行消解；对于锌样品采用5 mL盐酸（4.3）进行消解。待样品完全溶解后将溶液转移至50 mL 容量瓶中，并用水清洗表面皿和杯壁至少三次，将洗涤液转移至容量瓶中，加水至容量瓶刻度，混匀，待测。

- 6.2.3 陶瓷与玻璃样品

- 对于陶瓷及玻璃样品采用微波消解法。取0.1 g～0.2 g（精确至0.0001g）陶瓷或玻璃样品于消解罐中，加入 5 mL 硝酸（4.1）、1 mL 氢氟酸（4.4）、1 mL 过氧化氢（4.2），盖上密封塞，放入微波消解仪中以一定的消解程序对样品进行微波消解，微波消解程序参见附录B。消解程序运行结束后，待消解罐冷却至室温，用水将消解罐内壁清洗至少三次，合并溶液并置于电热板上加热赶酸，使试样溶液缓慢蒸发至1 mL 左右，然后将样品转移至 50 mL的容量瓶中，用水将消解罐内壁清洗至少三次，洗涤液转移至容量瓶中，加水至容量瓶刻度，混匀，待测。

- 6.2.4 空白试验

除不加试样外，均按上述步骤进行空白试验。

- 7 标准曲线的配制

用移液器移取一定量的砷单元素标准溶液（4.6）、铍元素标准溶液（4.7）、 锑元素标准溶液（4.8），用稀硝酸（稀硝酸的浓度需与样品基体匹配）稀释成不同浓度的标准溶液。测定并绘制标准工作曲线，标准系列的具体浓度可参见表1。标准溶液系列建议现配现用，对于高盐的样品须确保标准溶液与样品的基体相匹配。

表1 标准系列浓度                      单位为μg/mL

| 浓度 元素 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 |
| 铍 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 |
| 锑 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 |

- 8 测定

打开ICP-OES仪器，对仪器条件参数进行优化，待仪器稳定后，分别对空白、标准和样品溶液进行测定。在使用ICP-OES进行测量时建议选取被测元素砷、铍、锑的波长分别为，对于含氢氟酸含量的待测溶液，采用耐氢氟酸进样系统。若测定结果超出校准曲线范围，应将样品溶液稀释至合适的浓度。对于空白试验，除不加样品外，其余前处理及测量均按上述步骤进行。

- 9 结果计算

样品中砷、铍、锑的含量以质量分数X计，单位以mg/kg表示，按下式计算

X=(c1−c0)×V×fm×1000         …………(1)

式中：

c1－分析试样的测试溶液中被测元素浓度值，单位为毫克每升（mg/L）；

c0－方法空白中被测元素浓度值，单位为毫克每升（mg/L）；

V－测定时的试液体积，单位为毫升（mL）；

f—试样溶液（试液）稀释倍数；

m－试样的称样质量，单位为克（g）。

结果保留3位有效数字。

- 10 精密度及方法检出限

10.1 精密度

同一操作者用同一仪器在恒定的实验条件下对同一样品，按正常和正确的实验方法操作，获得的两个连续测定结果之间的差，不超过这两个测定值的算术平均值的10 %。

10.2 方法检出限

砷、铍、锑的方法检出限见表2。

| 元素 方法检出限 | 砷（As） | 铍（Be) | 锑（Sb） |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法检出限 | 8 | 8 | 10 |

表2  各元素的方法检出限                      单位为mg/kg

附录A

（资料性附录）

聚合物样品微波消解参考程序

聚合物样品的微波消解参考程序见表A.1。

表A.1  聚合物样品微波消解参考程序

| 步骤 | 时间/min | 状态 | 温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 升温 | 100 |
| 2 | 1 | 保持 | 100 |
| 3 | 10 | 升温 | 150 |
| 4 | 2 | 保持 | 150 |
| 5 | 30 | 升温 | 210 |
| 6 | 70 | 保持 | 210 |

附录B

（资料性附录）

陶瓷与玻璃样品微波消解参考程序

陶瓷与玻璃样品的微波消解参考程序见表B.1。

表B.1  陶瓷与玻璃样品微波消解参考程序

| 步骤 | 时间/min | 状态 | 温度/℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 升温 | 100 |
| 2 | 5 | 保持 | 100 |
| 3 | 8 | 升温 | 150 |
| 4 | 5 | 保持 | 150 |
| 5 | 8 | 升温 | 180 |
| 6 | 5 | 保持 | 180 |
| 7 | 10 | 升温 | 210 |
| 8 | 60 | 保持 | 210 |

附录C

（资料性附录）

电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件

ICP-OES仪器的参考工作条件见表C.1。

表C.1   电感耦合等离子体发射光谱仪参考工作条件

| 仪器参数 | 参考值 | 仪器参数 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频功率 | 1300 W | 冷却气流量 | 15 L/min |
| 重复次数 | 3 | 辅助气流量 | 0.2 L/min |
| 观测方式 | Axial | 雾化气流量 | 0.8 L/min |