国家标准

《电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第2部分：电感耦合等离子体发射光谱法》

- （征求意见稿）

标准编制说明

标准起草组

二O一九年八月

《电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第2部分：电感耦合

等离子体发射光谱法》（征求意见稿）

标准编制说明

- 标准编制的意义和任务来源

（一）标准编制的意义

随着国际上对健康和环保的日益关注，欧美日等发达国家纷纷制订绿色技术贸易壁垒，而我国始终处于被动跟进的状态。以欧盟对消费品中有毒有害物质限量标准为例，其范畴从电子电器产品扩展至服装、鞋帽、玩具、建材等，范围由一个或几个国家，延伸至整个欧洲；限制的有毒有害物质类别越来越多，指标也有越来越严的趋势。我国在消费品安全方面起步较晚，技术水平较低，目前仅有少量工业品标准对有毒有害物质设限，不但涵盖的范围狭窄，而且限定的成分种类也非常有限。

砷、铍、锑的元素化合物是目前电子电气产品原材料加工行业广泛使用的添加剂。由于对环境的危害，其检测成为急需解决的问题。目前，对于电子产品中高含量的砷、铍、锑等元素，我国已有《电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第1部分：电感耦合等离子体质谱法》国家标准，但ICP-OES法是更为经济、普及的方法，更适合我国的国情和实际情况，为了保证ICP-OES方法应用的有效性和可靠性，急需制定国家统一的标准检测方法。

（二）任务来源

2015年国家标准化管理委员会下达了标准制修订计划通知，其中项目计划编号为20151601-T-469的国家标准制定任务就是制定“电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第2部分：电感耦合等离子体发射光谱法”推荐性国家标准，主要起草单位是中国电子技术标准化研究院。

- 标准编制的依据

本标准方法严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求编写。在参考有关标准、文献资料的基础上，通过大量基础性实验研究、实际样品检测，比对和技术验证后制定本标准。

- 标准方法概述

将电子电气产品中的聚合物、玻璃或陶瓷样品采用微波消解法，金属样品采用酸消解法进行样品前处理，然后用电感耦合等离子体发射光谱仪对样品中的砷、铍、锑进行测定，采用外标法进行定量。

- 标准方法的可行性研究

4.1	提取方法的选择

4.1.1 聚合物样品

聚合物样品微波消解时的条件结合了IEC 62321-5:2013的条件和实验室所使用的的微波消解仪的推荐工作条件，即用电子天平称取0.1g-0.2g(精确至0.0001g)样品于石英消解罐中，加入9mL HNO3和1mL H2O2，盖上密封盖放入微波消解仪中以一定的程序进行微波消解。

所选取的两种聚合物样品按照上述过程消解均能完全消解，微波消解后溶液呈澄清透明。

4.1.2 金属样品

采用浓硝酸进行溶解时，缓慢滴加浓硝酸，反应剧烈，产生大量气泡，液体飞溅。采用1mL 水和1mL硝酸溶解时，反应比较温和，有气泡产生但没有观察到液体的飞溅，几分钟后样品完全溶解，溶液澄清透明。采用2mL水和1mL硝酸溶解时，反应缓慢，需要至少1小时才能完全反应。所以本实验对于铜金属样品采用1mL 水和1mL硝酸进行溶解。

对于锡合金样品，用浓盐酸能使其完全溶解，但是考虑到浓盐酸引入Cl-，在测量样品中的砷元素时会有ArCl的干扰，所以本实验不采用浓盐酸溶解焊锡样品。用5mL HNO3和1mL H2O2对锡合金样品进行溶解，得到澄清透明的溶液。

4.1.3  玻璃样品

分别用不同比例、不同成分的混合酸对玻璃样品进行微波消解，观察消解效果（见表6），结果显示：改变混合酸组成并不能将玻璃样品完全消解。

表6 不同组成的混合酸对玻璃样品微波消解结果的影响

| 样品编号 | 混合酸组成 | 消解效果 |
| --- | --- | --- |
| S1 | HNO3:HF:H2O2=5:1:1 | 底部有白色沉淀 |
| S2 | HNO3:HF:H2O2=4:2:1 | 底部有白色沉淀 |
| S3 | HNO3:HF:H2O2=3:3:1 | 底部有白色沉淀 |
| S4 | HNO3:HF:H2O2=2:4:1 | 底部有白色沉淀 |
| S5 | HNO3:HF:H2O2=1:5:1 | 底部有白色沉淀 |
| S6 | HNO3:HBF4:H2O2=3:2:1 | 底部有白色沉淀 |

将消解后的样品转移至25mL容量瓶中，静置一段时间或者离心分离，取上层清液进行测量得到As的含量与标准值的比较见表7。

表7 不同组成的酸对玻璃样品进行微波消解对测量值的影响

| 样品编号 | 混合酸组成 | 测量值（mg/kg） | 标准值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | HNO3:HF:H2O2=5:1:1 | 1000 | 980 |
| S6 | HNO3:HBF4:H2O2=3:2:1 | 901 |  |

结果显示：即使将样品微波消解以后，样品没有完全消解，溶液中有白色沉淀，但是样品中的砷已经完全溶出。比较S1和S6的测量结果，表明用硝酸和氢氟酸的混合酸效果较更佳，考虑到高浓度的氢氟酸对ICP-OES的要求较高，因此选择HNO3:HF:H2O2=5:1:1的条件对玻璃样品进行微波消解处理。

- 4.2 分析性能和检出限

标准起草组从现有的国内外有证标准物质中尽可能查找能够包含砷、铍、锑三种元素的阳性标准物质，但没有找到。最终选取了含有其中两种元素的ERM-EC681M (As:29.1mg/kg  Sb:99mg/kg )进行了方法性能研究，而铍采用了加标方式。

- 4.2.1 精密度、回收率

- 砷和锑

| 样品 | 测量元素及标准值 | 测试次数 | 测量结果 | 标准偏差 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERM- EC681M | 砷（As）: 29.1±1.8mg/kg | 1 | 26.6 | 1.36 | 5.13 |
|  |  | 2 | 27.3 | 0.42 | 1.5 |
|  |  | 3 | 27.8 | 0.629 | 2.26 |
|  |  | 4 | 28.3 | 0.3 | 1.07 |
|  |  | 5 | 28.5 | 0.423 | 1.48 |
|  |  | 6 | 29.5 | 0.55 | 1.8 |
|  | 锑（Sb）: 99±6mg/kg | 1 | 94.5 | 0.2 | 0.21 |
|  |  | 2 | 99.5 | 1.05 | 1.1 |
|  |  | 3 | 104 | 2.41 | 2.3 |
|  |  | 4 | 104 | 0.631 | 0.607 |
|  |  | 5 | 104.3 | 0.974 | 0.94 |
|  |  | 6 | 105 | 5.45 | 5.17 |

- （2）铍

| 加标量 |  | 测试I | 测试II | 测试III | 测试IV | 测试V | 测试VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mg/kg | 测得值(mg/kg) | 46.5 | 48.2 | 45.2 | 46.9 | 48.3 | 45.9 |
|  | 回收率(%) | 93.0 | 96.5 | 90.5 | 93.8 | 96.6 | 91.8 |
|  | RSD(%) | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 100 mg/kg | 测得值(mg/kg) | 98.2 | 96.6 | 96.0 | 93.5 | 90.6 | 97.1 |
|  | 回收率(%) | 98.2 | 96.6 | 96.0 | 93.5 | 90.6 | 97.1 |
|  | RSD(%) | 2.9 |  |  |  |  |  |

- 4.2.2 方法检出限：

方法检出限（MDL）大多是通过对低含量样品或基体加标样品（如：塑料）进行重复、独立的全过程检测来确定，完整的检测包括样品消解或萃取。这种检测宜采用6个平行样，平行样中分析物浓度为方法检出限（MDL）估算值的三倍到五倍。整个检测过程的方法检出限是将上述重复测试结果的标准偏差乘以适当的系数。国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）对于重复六次检测的情况推荐的系数为3；而美国环境保护署（US EPA）则使用单边置信区间，其系数等于检测重复数和置信度所对应的“则使用单边置信区间，其分布”值（如：当重复数为6和置信度为99%时，t=3.36）。

用于计算方法检出限（MDL）的所有分析都应是连续的。LOD或MDL选用表2中所示的适当的学生分布的统计t值进行计算。

表 用于计算方法检出限的学生分布的统计t值

(LOD或MDL =学生分布的统计t值 × 标准偏差 (sn-1))

| 样品数量 | 学生分布的统计t值（99% 置信度） |
| --- | --- |
| 6 | 3.36 |
| 7 | 3.14 |
| 8 | 3.00 |
| 9 | 2.90 |
| 10 | 2.82 |

本方法的定量限是采用实际空白样品加标方式进行实测，加标浓度为预估方法检出限的2-5倍，三种元素均按50 mg/kg进行添加。

单位为mg/kg

| 元素 | 加标浓度 | 测试次数 | 测量结果 | 标准偏差 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷（As） | 50 | 1 | 41.26 | 2.256 | ≈8 |
|  |  | 2 | 45.44 |  |  |
|  |  | 3 | 44.77 |  |  |
|  |  | 4 | 47.82 |  |  |
|  |  | 5 | 46.59 |  |  |
|  |  | 6 | 44.15 |  |  |
| 铍（Be） | 50 | 1 | 43.77 | 2.345 | ≈8 |
|  |  | 2 | 41.42 |  |  |
|  |  | 3 | 45.35 |  |  |
|  |  | 4 | 46.69 |  |  |
|  |  | 5 | 48.12 |  |  |
|  |  | 6 | 44.31 |  |  |
| 锑（Sb） | 50 | 1 | 44.21 | 2.891 | ≈10 |
|  |  | 2 | 44.88 |  |  |
|  |  | 3 | 41.47 |  |  |
|  |  | 4 | 43.86 |  |  |
|  |  | 5 | 49.55 |  |  |
|  |  | 6 | 47.67 |  |  |