SJ

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 35.240.01

L 60

备案号：

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T ×××××－××××

红外额温计通用规范

General  specification of Infrared forehead thermometer

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 额温计的类别和基本组成	1

4.1 额温计的类别	1

4.2 额温计的基本组成	2

5 试验条件	2

5.1 试验的适用性	2

5.2 试验的环境条件	2

6 要求	2

6.1 总则	2

6.2 基本技术性能	2

6.3 温度测量性能	3

6.4 外观结构	3

6.5 尺寸和重量	3

6.6 电气安全性	3

6.7 环境适应性	3

6.8 电磁兼容性	3

7 试验方法	3

7.1 总则	3

7.2 基本技术性能	4

7.3 温度测量性能	4

7.4 外观	4

7.5 尺寸和重量	4

7.6 电气安全性	5

7.7 环境试验	5

7.8 电磁安全性	5

8 检验规则	5

8.1 检验分类	5

8.2 定型检验	5

8.3 交收检验	5

8.4 型式检验	6

9 标识、包装、运输和储存	6

9.1 标识	6

9.2 包装	6

9.3 运输	7

9.4 储存	7

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2017给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部电子信息司提出。

本标准由全国电子测量仪器标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究院、天津九安医疗电子股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备有限公司、深圳市迈泰生物医疗有限公司、北京神州泰科科技有限公司、上海烨映微电子科技股份有限公司、富泰捷科技发展(深圳)有限公司、威海神舟信息技术研究院、中国电子工业标准化技术协会、山东卡尔电气股份有限公司。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××、×××、×××……。

红外额温计通用规范

- 范围

本标准规定了红外额温计的术语和定义、要求、试验方法、检测性能、检验规则和标志、包装、运输、贮存、产品类别等。

本标准适用于通过探测器测量与被测对象额面之间的红外辐射交换和适当的修正值，输出显示身体某部位温度的的红外额温计（以下简称“额温计”）。该额温计通过测量额面的热辐射来显示被测对象的体温。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2000 包装储运图示标志（cqv ISO 180：1997）

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平局无故障时间的验证试验方案

GB/T 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求

GB/T 14710-2016 医用电器环境要求及试验方法

GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分 通用要求

GB/T 19146-2003 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件

GB/T 19665  电子红外成像人体表面测温仪通用规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 红外额温计 infrared forehead thermometer

置于被测人体的额面，以红外方式测量被测人体额面温度的光电仪器。

- 黑体 black body

能精确控制孔壁温度和在孔的任意开口处辐射率近似为1.0的孔状红外辐射基准源。

- 体温 body temperature

在特定的某一人体部位（例如：肺动脉、膀胱、耳腔、口腔、直肠或腋窝）所测得的温度。

- 临床准确度 clinical accuracy

体温计读数与其标明要代表的身体某部位温度（由标准体温计测量）的接近程度。

- 临床偏差 clinical bias

临床偏差以及它的标准偏差代表了用测试中的体温计估算而得的温度与用标准体温计测量的被测对象温度之间的平均差异。

- 临床重复性 clinical repeatability

由同一操作人员使用同一温度计从同一被测对象的同一测量部位所测量的多个温度的读数变化的实验的标准偏差。

- 模式 mode

体温计的一种特定的工作状态或方式。

- 校准模式（非调整模式）calibration mode (unadjusted mode)

体温计显示从标准黑体处测量所得的温度的模式。

- 估算模式（调整模式） estimated mode (adjust mode)

体温计显示人体某部位的估算温度。

- 探测器 probe

在被测对象与传感器之间的理想辐射率的体温计的部分。

- 额温计的类别和基本组成

  - 额温计的类别

    - 按照测量方式分为：接触式和非接触式。

    - 按照操作方式分为：点测式和扫描式。

    - 按照红外探测器类型分为：热电堆式和点阵式。

  - 额温计的基本组成

额温计一般由机身（外壳）、红外温度传感器、环境温度传感器、按键、PCB板、蜂鸣器/马达、显示屏及电池组成。

- 试验条件

  - 试验的适用性

若额温计的探测器在使用过程中有保护罩进行保护，额温计及其探测器保护罩（作为完整的额温计）应适用。

  - 试验的环境条件

除非另有规定，试验一般在下列条件下进行：

a) 温度：23 ℃±2 ℃；

b) 相对湿度：（50±20）%；

c) 气压：70 kPa～106 kPa。

  - 黑体

在5.2的实验室参考条件下，测试中的额温计应通过由不确定度不超过0.07℃（覆盖因子k=2）校准的黑体温度进行校准。黑体的校准应由通过中国合格评定国家认可委员会认可的具备额温计校准能力的实验室进行，并可溯源至国家计量标准。

黑体的操作温度范围应满足本标准第7章中覆盖实验室测试要求所需的全部的温度范围。

- 要求

  - 总则

额温计应具有显示/输出人体温度数据、在规定的测温范围内满足温度测量最大允许误差、自检与自动关机、存储数据、抗跌落性、提示等功能。对于每一类具体产品的功能可根据适用范围进行适当调整，但是确保在规定的测温范围内满足温度测量最大允许误差等主要功能应符合本标准要求。

  - 工作条件

除非另有规定，额温计一般在下列条件下进行：

a）环境温度：10℃～40℃；

b）相对湿度：≤95%RH；

c）大气压力：70kPa～106 kPa；

d）使用电源：内置直流电源DC额定值×（1+5%）V和DC额定值×（1-10%）V进行供电或由制造商提供。

  - 基本技术性能

    - 自检

额温计应具有自检功能，并应在随机文件中提供如何操作自检的相关信息。自检结果应能够正确显示。

    - 存储要求

额温计的存储要求由产品规范规定。

    - 自动待机或关机

如额温计具备自动待机或关机功能，则额温计应在测量结束后按说明书或产品规范的规定，实现自动待机或关机。

    - 抗跌落性

额温计在正常使用时从垂直距离为1m的高度以三次不同起始状态自由跌落至一个平坦的硬质表面后，应满足本标准规定的最大允许误差。

若额温计不符合规定的要求，在其受到抗跌落性试验后应停止提供温度度数。

    - 提示/报警功能

额温计应在下列情况下发出提示/报警信号：

a）环境温度提示功能：

环境温度超出产品规定的工作环境温度时，额温计应有提示/报警信号，并停止输出或显示数值；

b）体温显示范围提示功能：

若测量温度超过额温计规定的温度测量范围时，额温计应有低温或超温的提示/报警信号；

c）低电压提示功能：

额温计的电源电压低于产品规范规定的限度时，显示屏应有低电压提示标识。

  - 温度测量性能

    - 温度测量范围

温度的显示范围在体温模式下应不窄于34.0℃～42.0℃。

    - 测温时间

额温计的测量时间应满足产品规范要求，一般情况下在5s以内。

    - 测量距离

额温计的测量距离应根据每款产品说明书的要求，一般小于或接近3厘米，且垂直于额头、对准眉心。

    - 最大允许误差

a）额温计在34.0℃～42.0℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃；

b）额温计在34.0℃～42.0℃的温度显示范围外，最大允许误差±0.3℃；

c）变化环境条件下，额温计在34.0℃~42.0℃的温度显示范围内最大允许误差应符合a)的要求；

注1：“变化环境条件下”指超出6.2规定的环境条件时的环境条件。

注2：若额温计不具备符合最大允许误差要求的能力，应停止提供温度读数。

d) 在产品规范或使用说明书声明的使用环境温度范围内，额温计内置的环境温度传感器的最大允许误差不应超过0.3℃。

    - 分辨力

额温计的温度分辨力应为0.1℃或者更优。

    - 临床重复性

临床重复性不应超过±0.3℃范围。

  - 外观结构

额温计的外观结构应满足下列要求：

- 外观应端正，表面应光亮整洁，不得有毛刺、破损或变形；

b）产品名称、产品型号、出厂编号应清晰无误；

c）面板上文字和标志应准确清晰、牢固；

d）显示屏的显示字迹应无乱码、错码和缺笔画现象；

e）探测器的顶端应平滑，边缘无毛刺；

f）控制和调节部件应灵活可靠、紧固件应无松动；

g）功能键应有明确的标记、指示。

  - 尺寸和重量

额温计的外形尺寸和重量应在随机文件中规定。

  - 模式

额温计的测量模式分为以下两种：

- 以校准为目的的校准模式应通过直接将额温计设置到该模式或通过估算模式的变换技术来获得；

b）额温计应具备估算模式，例如核心式的、直肠式的、或口腔式的，它们应被清晰地标识出来.另外，制造商还应提供有关这些估算值的临床准确度和偏差的信息。这些信息应包括临床偏差以及它的标准偏差。

  - 生物相容性

额温计与操作者或被测试对象接触的所有材料均应进行生物相容性评价，评价结果应表明无生物学危害。

  - 清洁、消毒和灭菌

    - 额温计

- 若制造商声明额温计可以被清洁、消毒和/或灭菌，则应在随机文件中提供有关这些程序的指导说明。

- 在按照制造商的规定对额温计进行清洁、消毒和/或灭菌之后，额温计应符合6.4.4 a）规定的要求，并且在其外壳上的标志不应受到影响。

    - 多用途的探测器保护罩

- 若制造商声明探测器保护罩是多用途的，在按照制造商的规定对探测器保护罩进行清洁、消毒和/或灭菌程序之后，额温计应符合6.4.4 a）规定的要求。

  - 探测器保护罩

    - 若制造商要求使用额温计的探测器保护罩，当它被放置于探测器或其末端之上时，它应能在温度测量中在被测对象和探测器或其末端之间起到卫生保护屏障的作用。

    - 若制造商要求使用额温计的探测器保护罩，则在没有探测器保护罩的情况下使用时，体温计应停止显示温度读数，或者是在每次测量前均有提示信息出现，要求使用全新的探测器保护罩，制造商应在产品说明书中提出警告性声明。

  - 电气安全性

额温计应符合GB/T 9706.1-2020的要求。

  - 环境适应性

气候环境试验应符合表1的要求，机械环境试验应符合GB/T 14710-2016中Ⅱ组的要求。运输试验应符合GB/T 14710-2016第3章的要求。电源电压适应能力试验应符合GB/T 14710-2016中第4章的要求或本部分6.2 d）中电源供电要求。

表1 环境试验项目、试验要求及检测项目

| 试验项目 | 试验要求 |  |  | 检验项目 |  |  |  | 试验 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱内试 验时间/ h | 箱内持 续时间 /h | 箱内恢 复时间 /h | 中间 检验 | 最后 检验 | 电源电压适应能力试验 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | d.c.额定值 （1-10%） | d.c.额定值 （1+5%） |  |
| 常温试验 | - | - | - | - | 全性能 | - | - | - |
| 额定工作低温试验 10℃ | 1 | - | - | - | 6.4.1、 6.4.4 a) | 6.4.1、6.4.4 a) | - | 通电 |
| 低温贮存试验 -20℃ | 4 | - | 4（或由企业标准规定） | - |  | - | - | - |
| 额定工作高温试验40℃ | 1 | 4 | - | 6.4.1、6.4.4 a) |  | - | 6.4.1、6.4.4 a) | 通电 |
| 高温贮存试验 55℃ | 4 | - | 4（或由企业标准规定） | - |  | - | - | - |
| 额定工作湿热试验 40℃，85% | 4 | - | - | - |  | - | - | 通电 |
| 湿热贮存试验 40℃，93% | 48 | - | 24（或由企业标准规定） | - |  | - | - | - |
| 振动试验碰撞试验 | 一个试验方向，正常工作位置 |  |  | - | 6.5 | - | - | - |
| 运输试验 | 正常包装状态 |  |  | - | 全性能 (6.4.6、6.8、6.11、6.13、6.14除外) | - | - | - |

  - 电磁兼容性

额温计应符合GB/T 18268-2000的要求。

  - 可靠性

额温计的平均故障间隔时间应不小于1500h。

  - 单位切换

额温计应可以进行摄氏度和华氏度的单位切换。

  - 背光功能

额温计应具有背光功能。

  - 蜂鸣提示

额温计在自检、测量结束后应有相应的声音提示。

- 试验方法

  - 总则

    - 实验条件

额温计应能根据试验条件5.2，按照试验方法测试满足本标准第6章要求。

    - 黑体

在实验室参考条件下，额温计应通过由不确定度不超过0.07℃（覆盖因子k=2）校准的黑体温度进行测试。黑体的校准应由通过中国合格评定国家认可委员会认可的具备额温计校准能力的实验室进行，并可溯源至国家计量标准。

黑体的操作温度范围应满足本部分中覆盖试验室测试要求的所需的全部的温度范围。

  - 基本技术性能

    - 自检

额温计按产品说明书指示通电后，目视液晶屏，结果应符合6.3.1的要求。

    - 存储性能

具有传输功能的额温计测量完成后，可对测量值进行存储，结果应符合6.3.2的要求。

    - 自动关机

实际操作检查，结果应符合6.3.3的要求。

    - 抗跌落性

额温计应在垂直距离为1m高处以三次不同起始姿态自由跌落到一个硬质表面上（采用平放于硬质基础上适当大小的硬木块，其密度大于700kg/m3），三次方向中应该包括一次跌落额温计探头端上。

跌落试验后，按照6.4.4 a）进行测试，结果应符合6.4.4 a）的要求。

    - 提示/报警功能

      - 超量程提示/报警功能

- 目测和实际操作检查，结果应符合6.3.5的要求。

      - 环境温度提示功能

环境温度设置为高于额温计环境温度的测量范围上限+1.0℃；和环境温度设置为低于额温计环境温度的测量范围下限-1.0℃，额温计开机进行测量，测量结果应符合6.3.5（a)要求。

      - 体温显示范围提示功能

体温模式下，将黑体设置为以下两个温度下重复试验，黑体设定的允许误差在±0.2℃之间：最小显示温度减制造商规定的偏差+0.5℃；最大显示温度减制造商规定的偏差-0.5℃；用额温计在体温模式下测量，结果应符合6.3.5(b)的要求。

      - 低电压提示功能试验

用一个可调节的直流稳压电源代替额温计的直流内部电源。降低电压直到一个低电量的指示或者警告符号出现，或者显示开始暗淡不清，结果应符合6.3.5的要求。

  - 温度测量性能

    - 温度测量范围

在实验室参考条件下，黑体温度应根据产品规范的要求对额温计进行测量，并提取其读数。

在黑体设定以下的两个温度下重复试验，黑体温度设定的允许误差在±0.2℃之间：

- 最小显示温度减制造商规定的偏差+0.5℃；

- 最大显示温度减制造商规定的偏差-0.5℃。

记录额温计显示的温度度数，结果应符合6.4.1的要求。

    - 测量时间

- 用电子秒表记录从按开关开始到测量结束的时间，结果应符合6.4.2的要求。

    - 测量距离

- 实际操作检查，结果应符合6.4.3的要求。

    - 最大允许误差

      - 规定的温度显示范围内的最大允许误差

在实验室参考条件下，黑体温度应根据说明书的规定设定，一般情况设定为33.0℃、36.0℃、39.0℃、42.0℃、42.5℃，对额温计按指定的测试步骤进行测量，并提取其读数。

在测试前，额温计应在实验室参考条件下至少稳定30min，如果制造商另有规定，稳定时间可以更长。

在34.0℃~42℃温度显示范围内，黑体温度取大致相同的三个温度点。若有需要，可适当增加测试点。额温计应在每个黑体温度下各测量3次，每次测试读数后都应更换新的一次性探测器保护罩（若有）。

注：如果没有更换探测器保护罩进行测试，制造商应分别提供额温计和探测器保护罩的测试误差，包括偶尔选择的探测器保护罩，证明整个系统的误差符合6.4.4。

      - 在校准模式下，每次读数的测量误差应符合6.4.4 a）的要求。若不能够提供校准模式，则在估算模式下所获得的测量误差值减去制造商提供的最正值，结果应符合6.4.4 a）的要求。规定的温度显示范围外的最大允许误差。

在实验室参考条件下，黑体温度应按照产品规范或使用说明书的要求，对额温计进行测试，并提取其读数。

在测试前，额温计应在实验室参考条件下至少稳定30min，如果另有规定，稳定时间可以更长。

在34.0℃~42℃温度显示范围外，黑体温度在低端和高端分别各设两个温度点。额温计应在每个黑体温度下各测量3次，每次测试读数后都应更换新的一次性探测器保护罩（若有）。

      - 若产品标准未规定校准模式，则在估算模式下所获得的测量误差值减去制造商提供的最正值，结果应符合6.4.4 a）的要求。评估得到的最大允许误差结果应符合6.4.4 b）的要求。变化环境条件下最大允许误差。

设置黑体温度为（37±0.5）℃，待温度稳定后，读取黑体温度的三个最初读数，计算其平均值作为黑体温度值。

额温计应置于比实验室实际环境温度高（10±0.5）℃和相对适度范围为30%~70%的恒温恒湿箱内，放置至少30min后，将额温计从恒温恒湿箱内取出。并在取出1min，2min，3min，4min，5min，10min，20min和30min后读取黑体温度。在每次读数之间，应将额温计放置于实验室参考条件下的稳定装置上。若另有规定，稳定时间可以更长。

若不能够提供校准模式，则在估算模式下所获得的测量误差值减去制造商提供的最正值，结果应符合6.4.4 a）的要求。

      - 将额温计置于比实验室实际环境温度低（10±0.5）℃和相对湿度范围为30%~70%的恒温恒湿箱内重复进行以上步骤。结果应符合6.4.4 c）的要求。环境温度最大允许误差。

按使用说明书规定实际操作，将恒温槽设定在制造商规定的使用环境温度的最低点和最高点，待恒温槽温度稳定后，将额温计套上防水密封袋，插入液体中进行测量。结果应符合6.4.4 d）的要求。

    - 分辨力

目测和实际操作检查，结果应符合6.4.5的要求。

    - 临床重复性

临床试验应在环境温度（21±3）℃和相对湿度（50±20）%的条件下进行。

临床重复性应在每种型号的额温计以及由拟用于额温计的发热患者组成的每一患者年龄层（新生儿、儿童和成人）中进行单独确定。

同一额温计，对同一个被测对象的同一测量部位连续取3次温度度数。每次读数间隔时间需在1min以上，但不得超过3min。

额温计所进行的温度测试应符合产品规范或产品说明书要求。

对不同年龄的分组进行临床测试时需要分别用对应的指定体温计进行。为了减少随机误差，每一年龄组人数应足够多，即最少35人。所有被挑选的研究对象的人数不得少于105人。如果制造商的使用说明书中未明确排除A组，那么A1或者A2组中应至少各15人。其中每一年龄组的被挑选的研究对象中至少有30%，不超过50%是正在发热的。

建议被挑选的研究对象：

- 从0岁到1岁之间；

- 从1岁到5岁之间；

- 5岁以上。

临床重复性用式（1）计算。

临床重复性定义为在全部被测对象范围内对每一被测对象3次连续测量的平均值。可以通过下列公式对每一年龄组分别估算：

sR=1ni=1nsRi                               （1）

sRi=RRiq                                 （2）

RRi=max(tij)−min(tij)                         （3）

其中j=1⋯⋯I

式中：

sR     是被测对象i读数估算的标准偏差；

n      对应年龄组测试对象的总数；

RRi     被测对象i所有读数中最大温度值和最小温度值之间的取值范围；

I      每个被测对象读数的总数（I=3）；

q     比例因素q(I=3)=1.65;

tij     被测对象i的j次读数。

按以上步骤进行试验，或由制造商提供上述临床重复性试验结果，结果应符合6.4.6的要求。

  - 外观

目视和手感检查，应符合6.5的要求。

  - 尺寸和重量

按产品规范的规定进行。

  - 模式

- 目测和实际操作检查，结果应符合6.7的要求。

  - 生物相容性

操作者或被测试对象接触的所有材料（包括探测器保护罩）按GB/T 16886.1-2001进行生物相容性评价，结果应符合6.8的要求。

  - 清洗和消毒试验

    - 额温计清洗和消毒

按以下步骤进行：

- 清洗/消毒的液体和工具由产品规范或使用说明书规定；

- 按产品规范或使用说明书要求的程序进行清洗、消毒/灭菌至少20次；

- 目视检查对外壳的标志的影响；

- 按7.3.4.1和7.3.4.2的试验方法，在同一环境温度和同一个黑体温度下对额温计进行试验，其结果应符合6.9.1的要求。

    - 多用途探测器保护罩清洗和消毒

按产品规范或使用说明书的程序进行清洗、消毒和/或灭菌不少于制造商指定的重复使用次数，但不得多于20次。

按7.3.4.1和7.3.4.2的试验方法进行测试，结果应符合6.9.2的要求。

  - 探测器保护罩

按7.3.4.1和7.3.4.2的试验方法进行测试，结果应符合6.10的要求。

  - 电气安全性能

按GB/T 9706.1-2007的规定方法进行，结果应符合6.11的要求。

  - 环境试验

额温计的环境试验按GB/T 14710-2016及表1的有关规定进行试验，结果应符合6.12的要求。额定工作低温试验、额定工作高温试验、额定工作贮存试验后，应将额温计从试验箱内取出，在实验室参考条件下至少稳定30min，若另有规定，稳定时间可以更长，然后再进行试验。

  - 电磁安全性

按GB/T 18268-2000规定进行。

  - 可靠性

按GB/T 5080.7-1986的规定进行。

- 检验规则

  - 额温计应由制造商的技术质量检验部门进行检验，合格后方可提交验收。

  - 额温计应成批提交验收，验收分为逐批验收（出厂检验）和周期检验（型式试验或例行检验）。

  - 额温计的逐批检验（出厂检验）按产品规范要求执行。

  - 额温计应按照产品规范的规定进行周期检验（型式试验或例行检验）。

    - 在下列情况下应进行周期检验：

- 新产品投产前；

- 连续生产中每年不小于1次；

- 间隔一年以上再投产时；

- 在设计、工艺或材料有重大改变时；

- 国家质量监督机构对产品质量进行监督检查时。

    - 周期检验按GB/T 2829-2002的规定进行。

    - 周期检验应从逐批检验合格品中抽取样机，样机数为2台（除生物性能评价外）。

    - 周期检验采用判别水平为I的一次抽样方案，其不合格分类、检查分类组、检查项目、判定数组和不合格质量水平（RQL）按表3的规定。

表3 周期检验不合格分类、检查分类组、检查项目、判定数组和不合格质量水平

| 不合格分类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- |
| 检查分类组 | I | I |
| 检查项目 | 6.3、6.4、6.6、6.7、6.9~6.14 | 6.5 |
| 判定组数 | n=2[Ac=0,Re=1] | n=2[Ac=1,Re=2] |
| 不合格质量水平（RQL） | 40 | 80 |

    - 周期检验合格，应是本周期内所有检验组周期检验均合格，否则就认为周期检验不合格。

  - 在下列任一情况下，应考虑对于操作者或测试对象接触的所有材料（包括探测器保护罩）按照本标准6.8条规定，进行生物学评价或再评价，合格后方可投产。

a) 作为新产品投产前；

b) 制造产品所用材料或技术条件改变时；

c) 产品配方、工艺、初级包装或灭菌改变时；

d) 贮存期内最终产品的任何变化时；

e) 产品用途改变时；

f) 有迹象表明产品用于人体会产生不良作用时。

- 标志、使用说明书、包装、运输和储存

  - 标志

    - 标签

每台额温计在适当的明显位置应固定标签，标签上应有下列内容：

a）制造单位名称；

b）额温计名称、型号；

c）电源电压；

d）出厂编号；

e）出厂日期。

    - 检验合格证

检验合格证上应包括下列内容：

a）制造单位名称；

b）额温计名称和型号；

c）出厂编号；

d）检验日期；

e）检验员代号。

    - 包装箱

包装箱应有下列内容：

a）制造单位名称、地址、邮政编码；

b）额温计名称、型号；

c）出厂日期或批号；

d）数量；

e）净重、毛重；

f）体积（长×宽×高）；

g）执行标准号、产品注册号；

h）“易碎物品”、“向上”、“怕雨”等字样或标志。标志应符合GB/T 191-2000的有关规定。

箱上字样或标志应能保证不因历时较久而模糊不清。

  - 使用说明书

额温计使用说明书应至少包括以下内容：

- 额温计注册号、产品技术要求编号；

- 温度显示范围、温度单位、最大允许误差、正常工作和贮存条件；

- 校准模式和估算模式的转换方法，并列出用于计算估算模式的相应统计方法；

- 被测对象的人群、身体部位和体温计的临床准确度或临床偏差；

- 探测器保护罩（若有）属于一性次性或多次性使用，多次性使用时的消毒方法和贮存条件；

- 标识、符号的说明；

- 安全事项的说明。

  - 包装

    - 每只额温计应装入包装箱，包装箱应能保证产品不受自然损坏，箱内应有防雨、防湿装置和软性衬垫等。

    - 额温计的附件及工具在箱内必须牢固定位，应防止在运输中松动和相互摩擦。

  - 运输

额温计的运输方法和要求，由产品规范规定或按合同的相关规定。

  - 储存

经包装后的额温计储存环境为-20℃～55℃，相对湿度不超过95%、无腐蚀性气体、通风良好、清洁的室内。

附录A

(资料性附录)

为确定临床准确度的试验

- A.1 简介

本附录是为了提供如下信息：体温计在临床试验下获得临床准确度数据的程序，和如何计算在使用说明书上提供的准确度。

- A.2 临床准确度

临床准确度由两个特性决定：具有标准偏差的临床偏差，以及临床重复性。这两个特性都可以从同一组数据中估算出来。

应运用统计学方法进行临床准确度的计算。

- A.3 临床试验程序

对每个型号的设备、每个可调节的模式、额温计所适用的所有年龄组及包括所有年龄组中的发热人群，临床准确度都应分别确定。

临床试验应在环境温度（21±3）℃和相对湿度（50±20）%的条件下进行。

临床试验应使用两种体温计，被测试的额温计和参考体温计，适用于被测试者特定部位的非预测。

为了确定临床偏差、临床偏差的标准偏以及临床重复性，应由一个操作员读取被测试的额温计三个连贯温度和参考体温计在同一个对象的一个温度。每次读取的时间不得超过1min。

读取被测试额温计和参考体温计温度的方法应完全符合制造商所推荐的方法。

在试验前后，参考体温计的实验室准确度应使用水浴来验证。应使用下列推荐的方法进行水浴。

[水槽的容量最少应有3L，一个小时后温度保持稳定在±0.02℃，空间温度均匀地保持在±0.01℃。水的实际温度通过浸入式接触式温度计（最好为Pt100型）感应，不确定度不大于0.03℃（覆盖因子k=2）。接触式体温计的校准可溯源到温度的国家标准，接触式体温计应放在水中大致靠近黑体洞的地方。]

临床试验应根据其适用范围在各年龄组用对应的指定体温计分别进行。为了减少随机抽样带来的测量误差，每一年龄组人数应足够多，即最少35人。所有被挑选的研究对象的人数不得少于105人。如果制造商的使用说明书中未明确排除A组，那么A1或者A2组中应至少各15人。其中每一年龄组的被挑选的研究对象中至少有30%，不超过50%是正在发热的。

定义被挑选的研究对象，见表A.1。

Table A.1 研究对象组

| 年龄组 | 年龄 |
| --- | --- |
| A1 | 0到3个月 |
| A2 | 3个月到1岁 |
| B | 1岁到5岁 |
| C | 5岁以上 |

定义的发烧标准：

参考温度计测得的温度等效核心温度或者直肠温度，大于等于38℃；

参考温度计测得的温度为口腔温度，大于等于37.5℃；

参考温度计测得的温度为腋下温度，大于等于37.2℃。

- A.4 临床偏差和临床标准偏差

临床偏差Δtb和临床标准偏差Sb规定了被测设备的温度和参考体温计测量的对象温度之间的平均偏差。

所有年龄组的临床偏差Δtb分别通过下列公式计算：

Δtb=1ni=1nΔtbi                             （A.1）

Δtbi=13j=13(tij−tRi)                          （A.2）

式中：

Δtbi     对象i的偏差；

tij     对象i的第j次读取温度；

tRi     读取的对象i的参考温度；

n      相应的年龄组中的所有对象数。

临床偏差的标准差Sb可以由式（A.3）计算：

Sb=i=1n(Δtbi)2−n(Δtb)2n−1                         （A.3）

- A.5 临床重复性

临床重复性sR表示被测设备在同一个操作者对同一个对象的同一个测量位置测量温度的一致性。重复性测试需要读取在同一个条件下，同一个患者的同一个测试部位三个连续的温度，并相互比较。

临床重复性定义为在全部被测对象范围内对每一被测对象3次连续测量的平均值。可以通过下列公式对每一年龄组分别估算：

sR=1ni=1nsRi                              （A.4）

sRi=RRiq                                （A.5）

RRi=max(tij)−min(tij)                         （A.6）

其中j=1⋯⋯I

式中：

sR     是被测对象i读数估算的标准偏差；

n      对应年龄组测试对象的总数；

RRi     被测对象i所有读数中最大温度值和最小温度值之间的取值范围；

I      每个被测对象读数的总数（I=3）；

q     比例因素q(I=3)=1.65;

tij     被测对象i的j次读数。

_________________________________